## Pakiet1
PAKIET NR 1 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATÓW ( aparat główny i backup ) DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników					Warunki graniczne		TAK/NIE
1	Metoda badań					Chemiluminescencja
2	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości					Poniżej 30 minut
3	Wydajność minimalna (ozn./godz.)					160
4	Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over					tak
5	Możliwość wykonania oznaczeń z jednej próbki					min. 12 oznaczeń
6	Eliminacja interferencji anty-mysich przeciwciał heterofilnych					tak
7	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy					tak
8	Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco-myjąco-konserwujących					tak
9	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników					tak
10	Możliwość oznaczeń próbek pilnych					tak
11	Odczynniki gotowe do użycia lub w formie liofilizatu					tak
12	Możliwość oznaczeń: TSH 3 gen., fT3, fT4, Prolaktyna, -HCG, CEA, CA 125, PSA total, PSA free, HBS-Ag, anty-HBS, anty-HCV, Prokalcytonina, Insulina, Kalcytonina, Wit. B12					tak
13	Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym, rekalibracja przy użciu maksymalnie dwóch kalibratorów					tak
14	Materiał kontrolny wieloparametrowy					tak
15	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej w cyklu dwutygodniowym					tak
16	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium, zestaw komputerowy (min. 2 GB RAM), wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego					tak
17	Zapewnienie witryny chłodniczej do przechowywania odczynników					tak
18	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.					tak
19	Dostosowanie pomieszczenia pod względem temperatury do wymogów aparatu (94 m3)					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość na 2 lata [oznacz.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TSH 3 generacji			25000
2.	FT3			5000
3.	FT4			7500
4.	Troponina wysokoczuła			10000
5.	CK-MB			8500
6.	NT-ProBNP			5000
7.	PRL			1600
8.	b-HCG			1200
9.	CA 125			1300
10.	PSA TOTAL			6000
11.	PSA FREE			1000
12.	HBS-AG			14000
13.	Anty-HBS			1200
14.	anty-HCV			2500
15.	Prokalcytonina			1300
16.	Kalcytonina			400
17.	Witamina B12			500
18.	HE4			700
19.	Insulina			1200
20.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
					Razem	Razem	Razem

## Pakiet2
PAKIET NR 2 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
Parametry graniczne
Lp.	Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników					TAK/NIE
1.	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hct
2.	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
3.	Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów
4.	Oprogramowanie w języku polskim, prosta komunikacja z operatorem
5.	Możliwość wpisania szczegółowych danych pacjenta
6.	Wbudowana drukarka
7.	Możliwość podłączenia do komputera
8.	Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych
9.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
10.	Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym
11.	Stabilność odczynników po otwarciu – minimum 6 tygodni
12.	Możliwość oznaczania równocześnie Na, K, Cl, Ca lub ich wyłączenie i pozostawienie tylko elektrod gazometrycznych
13.	Bezobsługowe elektrody pomiarowe nie wymagające wymiany membran czy dodawania płynów
14.	Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach
15.	Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady
16.	Objętość próbki krwi dla oznaczenia wszystkich parametrów do 100 µl
17.	Zabezpieczenie toru pomiarowego przed ewentualnym skrzepem
18.	Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
19.	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej
20.	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 2 lata	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Badanie RKZ			8000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy

## Pakiet3
PAKIET NR 3 / ODCZYNNIKI I DZIERŻAWA APARATU DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU
Parametry graniczne
L,p,	Określenie parametru / Warunki graniczne					TAK
1.	Wydajność aparatu minimum 500 ozn./godz.
2.	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu
3.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
4.	Flagowanie wyników
5.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki
6.	Możliwość wyboru barwy moczu
7.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
8.	Możliwość wyboru klarowności moczu
9.	Automatyczny transport pasków do odczytu
10.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków
11.	Możliwość podłączenia do komputera
12.	Możliwość podłączenia czytnika barkodów
13.	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe.
14.	Przystawka umożliwiająca wprowadzanie wyników mikroskopowej oceny osadu moczu
15.	Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
16.	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji.
18.	Wymagana czułość dla białka - 18 mg/dl, dla glukozy - 40 mg/dl
19.	Pamięć minimum 500 wyników prób badanych
20.	Pamięć minimum 300 wyników prób kontrolnych
21.	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium: zestaw komputerowy z drukarką z automatycznym wydrukiem dwustronnym, wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego.
22.	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.
23.	Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową.
24.	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.
25.	Zapewnienie bezpłatnych przeglądów aparatu na czas trwania umowy.
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W TABELACH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 2 lata	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Paski do oznaczania moczu			31000
2.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

## Pakiet4
PAKIET NR 4 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
Parametry graniczne
Lp.	Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników					TAK/NIE
1.	Analizator wieloparametrowy w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie
2.	Analizator z kompletnym wyposażeniem (komputer, drukarka, stacja uzdatniania wody, zewnętrzny UPS)
3.	Wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń na godzinę z ISE
4.	Analizator pracujący metodą mokrej chemii
5.	Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny
6.	Możliwość pomiaru elektrolitów za pomocą bezobsługowych elektrod (niewymagających wymiany membran l ub uzupełniania płynów) wymienianych pojedynczo niezależnie od siebie
7.	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
8.	Bezdotykowe mieszanie reagentów w kuwetach pomiarowych
9.	Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne chłodzone na pokładzie analizatora
10.	Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie z możliwością ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora, tzn. bez konieczności zmiany trybu pracy na PAUZA, WSTRZYMANIE, STAND-BY czy STOP.
11.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności przygotowywania ich przerd wstawieniem do analizatora (bez konieczności rozpuszczania, mieszania lub łączenia składników) pochodzące od producenta analizatora
12.	Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie minimum 80 próbek badanych
13.	Maksymalna objętość próbki do 30 µl (bez pomiaru ISE)
14.	Detektor skrzepu z powiadomieniem operatora oraz automatyczne udrażnianie igły pobierającej
15.	Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych i wtórnych. Możliwość wstawiania kolejnych próbek podczas pracy bez żadnych dodatkowych procedur
16.	Możliwość wykonywania wszystkich testów na jednym analizatorze (pomiary reakcji punktu końcowego, reakcji kinetycznych)
17.	Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń i zagęszczeń w przypadku przekroczenia granicy liniowości w „górę” lub w „dół”
18.	Identyfikacja próbek badanych, odczynników i kontroli przy pomocy kodów kreskowych
19.	Bieżące monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie analizatora
20.	Program kontroli jakości umożliwiający jej prowadzenie w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów
21.	Rejestrowanie i sygnalizowanie przez analizator procedur konserwacyjnych
22.	Modem serwisowy
23.	Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania umowy obejmujący: naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz zapewnienie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora 1 raz w ciągu roku.
24.	Zapewnienie bezpłatnej kontroli międzynarodowej
25.	Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym - pełna dwustronna komunikacja z analizatorem
26.	Doposażenie laboratorium w wirówkę z wirnikiem kątowym 24x15 ml
27.	Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 2 lata	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sód			50000
2.	Potas			50000
3.	Chlorki			50000
4.	Wapń			7000
5.	Żelazo			7000
6.	TIBC			1000
7.	Magnez			7000
8.	Fosforany			1000
9.	Albumina			3500
10.	Bilirubina całkowita			14000
11.	Bilirubina bezpośrednia			300
12.	Cholesterol			18000
13.	HDL-cholesterol direct			13000
14.	LDL-cholesterol direct			1800
15.	Glukoza			40000
16.	Triglicerydy			15000
17.	Mocznik			30000
18.	Kwas moczowy			9000
19.	Białko całkowite			4000
20.	Kreatynina			40000
21.	Fosfataza alkaliczna			1800
22.	Amylaza			5500
23.	CK			1300
24.	GGTP			5500
25.	LDH			600
26.	ASAT			20000
27.	ALAT			21000
29.	Białko CRP			30000
30.	Alkohol etylowy			1600
31.	RF badanie ilościowe			1000
32.	Białko w moczu			1300
33.	Hemoglobina glikowana			5000
34.	Mleczany			400
35.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł
Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy

## Pakiet5
Pakiet nr 5 / DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO POBIERANIA KRWI SYSTEMEM ZAMKNIĘTYM WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA DO OB.
L.p.	Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy					TAK/NIE
1	Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia
2	Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek
3	Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenie producentów o kompatybilności elementów z systemem
4	Morfologia - z napylonym na ściankach EDTA-K3
5	Koagulologia - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9
6	OB. - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:4
7	Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy
8	Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku
9	Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości
10	Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi
11	Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką)
12	Probówki plastikowe zakręcane korkiem, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu (z wyjątkiem gazometrii)
13	Do każdej pozycji dołączyć próbki po 5 szt z każdej pozycji (z wyłączeniem pozycji 16). Brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Firma której zostanie udzielone zamówienie zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się sprzętem
14	Atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju (dot. wyrobów medycznych)
15	Termin ważności asortymentu powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności oferowanego przez producenta
	Wymagania dotyczące czytnika OB
16.	Czytnik fabrycznie nowy
17.	Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wymagane polskim prawem dotyczącym sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia
18.	Automatyczny pomiar – odczyt OB
19.	Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych
20.	Minimum 40 kanałów pomiarowych
21.	Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową oraz protokoły transmisji danych do LSI dla czytnika w języku polskim lu angielskim. Wykonawca zapewni na koszt własny podłączenie czytnika do Laboratoryjnego Systemu Laboratoryjnego.
22.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
23.	Możliwość wprowadzania danych pacjentów
24.	Zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego w czasie trwania umowy. Dostępność serwisu 24 godziny na dobę. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania 4-5 ml, śr. 12-13 mm			90000
2.	Probówko-strzykawka do morfologii 2-3 ml, śr. 11-13 mm			60000
3.	Probówko-strzykawka do koagulologii 2-3 ml, śr. 12-13 mm			30000
4.	Probówko-strzykawka do OB 3-3,5 ml, śr. 8-9 mm			15000
5.	Igła systemowa 0,8 - 0,9			70000
6.	Igła systemowa 0,8/25 mm			10000
7.	Probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg 2-3 ml, śr. 11-12 mm			500
8.	Strzykawka do gazometrii 1-2 ml			7000
9.	Łącznik do rozmazów z łopatką gotowy do użycia			200
10.	Łącznik do końcówki typu Luer			12000
11.	Mikroprobówka z EDTA 200 µl			2500
12.	Microprobóka z litowa hepar. 200 ul i z zamontowaną kapilarą			1500
13.	Kapilary do gazometrii 125 µl			2000
14.	Zatyczki do kapilar			4000
15.	Sztyfty do mieszania krwi w kapilarach			2000
16.	Magnes do mieszania krwi w kapilarach			5
17.	Statywy do przechowywania krwi			10
18.	Staza – opaska uciskowa z automatycznym zapięciem			10
19.	Nakłuwacze neonatologiczne			600
20.	Nakłuwacze dla dorosłych			600
					Razem	Razem	Razem

## Pakiet6
PAKIET NR 6 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ, DEDYKOWANYCH DO POSIADANEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ FIRMY DIAMED WIRÓWKI: ID-CENTRIFUGE 6S ORAZ PIPETY ID-PIPETOR FP-4 ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYCIA
Tabela 1
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 24 miesiące	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu (zgodnie z wymogiem pod tabelą)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych			5000
2.	Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście PTA LISS z surowicą poliwalentną			6000
3.	Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA na jednej karcie. / Karta o profilu anty-A, anty-B, anty AB, anty-DVI+, ctrl, BTA.			300
4.	Potwierdzenie grupy krwi noworodka. Inny klon anty-D niż w pozycji nr 3.			300
5.	Karta do BTA, różnicująca przeciwciała na podklasy IgG, IgM, IgA, C3c, C3d			30
6.	Surowica do potwierdzania wyników ujemnych i słabych odmian antygenu D dedykowana do oferowanej mikrometody			200
7.	Nakłuwacz do pobierania krwi z drenów posiadający kaptur umożliwiający nałożenie nakłuwacza na probówkę (zapobieżenie rozpryskiwaniu krwi)			1000 szt.
8.	Diluent do zawieszania krwinek czerwonych wraz z dozownikiem o pozwalającym na odmierzanie objętości 0,5 i 1 ml. Trwałość po otwarciu min. 6 miesięcy			3500 ml
9.	Krwinki wzorcowe do oznaczania przeciwciał w PTA Liss, trójpanelowe, zawierające wszystkie atygeny w tym Cw. Opakowanie nie większe niż 200 testów.			48 zestawów
10.	Krwinki wzorcowe A1B do badania grupy krwi			24 zestawy
11.	Dedykowane końcówki do pipetora			15 000 szt.
12.	Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej zawierająca przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) oraz anty-Fya, oznaczone znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej.			24 zestawy
13.	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa do metod mikrokolumnowych			8 zestawów
					Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto

UWAGA!
1. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidację metody.
2. Odczynniki/mikrokarty muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą: wirówka ID-Centrifuge 6S, ID-Pipetor FP-4 zgodnie z instrukcją użycia. Fragment instrukcji obsługi wirówki: 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: Wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart.
3. Wszystkie odczynniki ważne minimum 9 miesięcy z wyłączeniem odczynników krwinkowych, których termin ważności musi wynosić minimum 4 tygodnie od daty dostawy.
4. Deklaracje zgodności (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro) oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B) oryginalne instrukcje stosowanych odczynników producenta wraz z tłumaczeniem na język polski zostaną dostarczone na wezwanie Zamawiającego.
5. Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych zgodnie z załączonym harmonogramem na dany rok.
7. Zamawiający wymaga wykonania walidacji posiadanego sprzętu przez autoryzowany serwis producenta. Dokument potwierdzający dysponowanie autoryzowanym serwisem.
8. Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym. Odczynniki naniesione na mikrokarty bezpośrednio przez Producenta.
9. Dla pozycji 1, 3 oraz 4 podać nazwy klonów.

## Pakiet7
PAKIET NR 7 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora					Warunki / graniczne	TAK/NIE
2	Certyfikat zgodności z wymogami CE					tak
3	Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności					tak
4	Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja dla wymienionych w tabelce parametrów					tak
5	Wieloparametrowy analizator immunologiczny z min. 30 miejscami na próbki					tak
6	Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 5 różnych parametrów					tak
8	Możliwość wykonywania zestawień z dowolnego okresu czasu					tak
9	Instrukcja obsługi analizatora i instrukcja wykonywania oznaczeń w języku polskim					tak
10	Analizator zabezpieczony zasilaczem awaryjnym					tak
11	Analizator posiada złącze RS232 umożliwiające dwukierunkową komunikację w sieci informatycznej					tak
12	Obsługa serwisowa oraz materiały potrzebne do jej wykonania (okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy) przez cały czas trwania dzierżawy					tak
13	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej					tak
14	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu działającego w laboratorium, tj.: / - zestaw komputerowy do pracy w sieci min. 2GB RAM, monitor LCD / - wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu obsługi laboratorium firmy MARCEL					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa / handlowa	Nr / katalogowy	Ilość na 2 lata / [oznacz.]	Cena / jednostkowa	Stawka / procentowa / VAT	Wartość netto	Wartość / podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AFP			300
2.	Anty-TG			720
3.	Anty-TPO			1080
4.	CA 19-9			330
5.	CMV IgG			480
6.	CMV IgM			480
7.	D-Dimery			4500
8.	Estradiol			540
9.	Ferrytyna			540
10.	FSH			480
11.	Helicobacter pylori			240
12.	IgE Total			360
13.	Kortyzol			960
14.	LH			420
15.	Progesteron			480
16.	PTH			270
17.	Rubella IgG			720
18.	Rubella IgM			420
19.	Testosteron			360
20.	Toxo IgG			840
21.	Toxo IgM			960
22.	Witamina D3 total			960
					Razem	Razem	Razem