## Pakiet1
PAKIET NR 1 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATU DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH
L.p. | Wymagane graniczne parametry odczynników | [6 empty] | Warunki graniczne |  | TAK/NIE
1 | Metoda badań | [6 empty] | Chemiluminescencja
2 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości | [6 empty] | poniżej 20 minut
3 | Wydajność minimalna (ozn./godz.) | [6 empty] | 80
4 | Możliwość wykonania oznaczeń z jednej próbki | [6 empty] | min. 12 oznaczeń
5 | Eliminacja interferencji anty-mysich przeciwciał heterofilnych | [6 empty] | tak
6 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy | [6 empty] | tak
7 | Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco-myjąco-konserwujących | [6 empty] | tak
8 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | [6 empty] | tak
9 | Możliwość oznaczeń próbek pilnych | [6 empty] | tak
10 | Możliwość oznaczeń: TSH 3 gen., fT3, fT4, LH, FSH, Prolaktyna, Progesteron, Estradiol, Testosteron, -HCG, DHEA-S, AFP, CEA, CA 125, PSA total, PSA free, IGE total, HBS-Ag, anty-HBS, C-peptyd, anty-TPO, PTH, test potwierdzenia HBS-AG, anty-HCV, Prokalcytonina, TRAB, Insulina, Kortyzol, Kalcytonina, Wit. D | [6 empty] | tak
11 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym | [6 empty] | tak
12 | Materiał kontrolny wieloparametrowy | [6 empty] | tak
13 | Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej w cyklu dwutygodniowym | [6 empty] | tak
14 | Zapewnienie witryny chłodniczej do przechowywania odczynników | [6 empty] | tak
15 | Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu. | [6 empty] | tak
16 | Dostosowanie pomieszczenia pod względem temperatury do wymogów aparatu (94 m3) | [6 empty] | tak
17 | Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. | [6 empty] | tak
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość [oznacz.] | Cena jednostkowa | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | TSH 3 generacji |  |  | 6000
2. | FT3 |  |  | 1100
3. | FT4 |  |  | 1500
4. | LH |  |  | 100
5. | FSH |  |  | 100
6. | PRL |  |  | 500
7. | PRG |  |  | 100
8. | ESTRADIOL |  |  | 100
9. | TESTOSTERON |  |  | 100
10. | b-HCG |  |  | 300
11. | DHEA-S |  |  | 100
12. | AFP |  |  | 100
13. | CEA |  |  | 100
14. | CA 125 |  |  | 300
15. | PSA TOTAL |  |  | 1500
16. | PSA FREE |  |  | 100
17. | IGE TOTAL |  |  | 100
18. | HBS-AG |  |  | 3500
19. | Anty-HBS |  |  | 200
20. | PTH |  |  | 100
21. | anty-HCV |  |  | 600
22. | TRAB |  |  | 100
23. | Prokalcytonina |  |  | 200
24. | HE4 |  |  | 100
25. | Wit. D3 |  |  | 200
26. | Cytomegalia IgG |  |  | 100
27. | Cytomegalia IgM |  |  | 100
28. | Insulina |  |  | 100
29. | Kortyzol |  |  | 100
30. | Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
[7 empty] | Razem | Razem | Razem
[7 empty] | 0 | 0 | 0
WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10-12 MIESIĘCY

## Pakiet2
PAKIET NR 2 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
Parametry graniczne
Lp. | Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników | [5 empty] | TAK/NIE
1. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hct
2. | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
3. | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów
4. | Oprogramowanie w języku polskim, prosta komunikacja z operatorem
5. | Możliwość wpisania szczegółowych danych pacjenta
6. | Wbudowana drukarka
7. | Możliwość podłączenia do komputera
8. | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez uźycia butli gazowych
9. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
10. | Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym
11. | Hematokryt - mierzony parametr
12. | Stabilność odczynników po otwarciu – minimum 6 tygodni
13. | Możliwość oznaczania równocześnie Na, K, Cl, Ca lub ich wyłączenie i pozostawienie tylko elektrod gazometrycznych
14. | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach
15. | Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady
16. | Objętość próbki krwi dla oznaczenia wszystkich parametrów do 100 µl
17. | Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
18. | Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej
19. | Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość badań | Ilość pełnych opakowań | Cena netto jednego opakowania | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Badanie RKZ |  |  | 2000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. | Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
[8 empty] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy

## Pakiet3
PAKIET NR 3 ODCZYNNIKI I DZIERŻAWA APARATU DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU
Parametry graniczne
L,p, | Określenie parametru / Warunki graniczne | [7 empty] | TAK
1. | Wydajność aparatu minimum 500 ozn./godz.
2. | Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu
3. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
4. | Flagowanie wyników
5. | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki
6. | Możliwość wyboru barwy moczu
7. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu
8. | Możliwość wyboru klarowności moczu
9. | Automatyczny transport pasków do odczytu
10. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków
11. | Możliwość podłączenia do komputera
12. | Możliwość podłączenia czytnika barkodów
13. | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe.
14. | Przystawka umożliwiająca automatyczne wprowadzanie wyników mikroskopowej oceny osadu moczu
15. | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
16. | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji.
17. | Lista 20 użytkowników oferowanego urządzenia w Polsce
18. | Wymagana czułość dla białka - 18 mg/dl, dla glukozy - 40 mg/dl
19. | Pamięć minimum 500 wyników prób badanych
20. | Pamięć minimum 300 wyników prób kontrolnych
21. | Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium: zestaw komputerowy z drukarką z automatycznym wydrukiem dwustronnym, wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego.
22. | Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.
23. | Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową.
24. | Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.
25. | Zapewnienie bezpłatnych przeglądów aparatu na czas trwania umowy.
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W TABELACH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość badań | Ilość pełnych opakowań | Cena netto jednego opakowania | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Paski do oznaczania moczu |  |  | 7000
2. | Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
[8 empty] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet4
PAKIET NR 4 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ HbA1c I ELEKTROFOREZY BIAŁEK KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
L.p. | Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora | [7 empty] | Warunki graniczne
1 | Fabrycznie nowy analizator do rozdziału elektroforetycznego białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką i UPS.
2 | Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej i immunotypowania pozwalający na wyodrębnienie i oznaczenie frakcji białkowych (albumina, a1-globuliny, a2-globuliny, b-globuliny, g-globuliny, frakcje nietypowe, immunotypowanie) oraz oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
3 | Oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) zgodnie z zaleceniami IFCC i NGSP
4 | Bezpośrednia detekcja próbek badanych i kontrolnych, nie wymagające osobnych procedur tj. utrwalania, barwienia i suszenia
5 | Wydajność analizatora do wykonywania rozdziału białek surowice krwi metodą elektroforezy kapilarnej minimum 20 ozn/godz
6 | Wydajność analizatora do wykonywania badań immunotypowania minimum 2 ozn/godz
7 | Wydajność analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glokowanej (HbA1c) minimum 7 ozn/godz
8 | Możliwość wyboru jednostek (przy odczycie wyniku i jego wydruku)
9 | Zaznaczanie wyników patologicznych i nietypowych
10 | Bogate i przyjazne oprogramowanie
11 | Odczynniki podstawowe niezbędne do wykonywania oznaczeń pochodzące od jednego producenta
12 | Wszystkie kontrole i kalibratory zmetrykowane i zwalidowane przez producenta dla oferowanego analizatora
13 | Program statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej (QC) rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej na minimum 2 poziomach oraz ich wizualizację na wykresach Levey-Jenningsa
14 | Kontrola wewnętrzna immunotypowania na 1 poziomie (ocena jakościowa)
15 | Kontrola wewnętrzna oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) na 2 poziomach
16 | Analizator do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej wyposażony w pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 250 tys. Próbek (badanych i kontrolnych)
17 | Analizator ma możliwość identyfikowania próbek badanych, kontrolnych i odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych
18 | Możliwość bezpłatnego udziału Zamawiającego (1 raz w roku) w zewnątrzlaboratoryjnej ocenie kontroli jakości (Labquality) wszystkich oznaczanych na analizatorze parametrów na koszt Oferenta
19 | Możliwość dostarczenia analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych
20 | Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie umowy
21 | Bezpłatna walidacja analizatora rar do roku i po każdej naprawie serwisowej
22 | Bezpłatna instalacja analizatora
23 | Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi analizatora zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu dla osób, które zostaną przeszkolone
24 | Instrukcja obsługi w jzyku polskim i angielskim
25 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie "pilne" w ciągu 3 dni roboczych
26 | Aktualizacja oprogramowania - w okresie trwania umowy - na koszt producenta aparatu
27 | W przypadku awarii analizatora przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48
28 | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych
29 | Możliwość dostawiania próbek badanych podczas pracy aparatu (badania tego samego typu)
30 | Analizator działający w 100% automatycznie - od momentu umieszczenia próbki pierwotnej aż do wydania wyniku
31 | Odczynniki w obiegu zamkniętym (ochrona użytkownika od ekspozycji na opary odczynników)
32 | Odczynniki dostarczane w postaci gotowej do użycia
33 | Odczynniki bezpieczne dla użytkownika
34 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość [oznacz.] | Cena jednostkowa | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | HbA1c |  |  | 1000
2. | Elektroforeza białek |  |  | 400
3. | Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
[7 empty] | Razem | Razem | Razem
[7 empty] | 0 | 0 | 0
WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10-12 MIESIĘCY

## Pakiet5
Pakiet nr 5 Dostawa materiałów jednorazowych do pobierania krwi systemem zamkniętym
L.p. | Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy | [8 empty] | TAK/NIE
1 | Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia
2 | Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek
3 | Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenie producentów o kompatybilności elementów z systemem
4 | Morfologia - z napylonym na ściankach EDTA-K3
5 | Koagulologia - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9
6 | OB. - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:4
7 | Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy
8 | Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku
9 | Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości
10 | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi
11 | Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką)
12 | Probówki plastikowe zakręcane korkiem, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu (z wyjątkiem gazometrii)
13 | Do każdej pozycji dołączyć próbki po 5 szt z każdej pozycji. Brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Firma której zostanie udzielone zamówienie zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się sprzętem
14 | Atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju (dot. wyrobów medycznych)
15 | Termin ważności asortymentu powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności oferowanego przez producenta
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania 4-5 ml, śr. 12-13 mm |  |  | 17000
2. | Probówko-strzykawka do morfologii 2-3 ml, śr. 11-13 mm |  |  | 12000
3. | Probówko-strzykawka do koagulologii 2-3 ml, śr. 12-13 mm |  |  | 6000
4. | Probówko-strzykawka do OB 3-3,5 ml, śr. 8-9 mm |  |  | 2500
5. | Igła systemowa 0,8 - 0,9 |  |  | 22000
6. | Igła systemowa 0,8/25 mm |  |  | 200
7. | Probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg 2-3 ml, śr. 11-12 mm |  |  | 200
8. | Strzykawka do gazometrii 1-2 ml |  |  | 2000
9. | Łącznik do rozmazów z łopatką gotowy do użycia |  |  | 100
10. | Łącznik do końcówki typu Luer |  |  | 2000
11. | Mikroprobówka z EDTA 200 µl |  |  | 300
12. | Mikroprobówka do surowicy 500-600 µl |  |  | 200
13. | Kapilary do gazometrii 125 µl |  |  | 250
14. | Zatyczki do kapilar |  |  | 500
15. | Sztyfty do mieszania krwi w kapilarach |  |  | 250
16. | Magnes do mieszania krwi w kapilarach |  |  | 2
17. | Nakłuwacze neonatologiczne |  |  | 200
18. | Nakłuwacze dla dorosłych |  |  | 200
[7 empty] | Razem | Razem | Razem
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet6
PAKIET NR 6 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ, DEDYKOWANYCH DO POSIADANEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ FIRMY DIAMED, ZGODNIE Z ICH INSTRUKCJĄ UŻYCIA, WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA
Tabela 1
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość pełnych opakowań | Cena netto jednego opakowania | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych |  |  | 2
2. | Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście PTA LISS z surowicą poliwalentną |  |  | 3
3. | Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA. Karta o profilu anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(-) (druga seria), kontrola, BTA |  |  | 5
4. | Potwierdzenie grupy krwi, druga seria lub inne klony niż w pkt. 1 i 3. Odczynnik anty-D wykrywający odmianę DVI. |  |  | 1
5. | Karta do BTA, różnicująca przeciwciała na podklasy IgG, IgM, IgA, C3c, C3d |  |  | 2
6. | Surowica do potwierdzania wyników ujemnych i słabych odmian antygenu D dedykowana do oferowanej mikrometody |  |  | 1
7. | Nakłuwacz do pobierania krwi z drenów posiadający kaptur umożliwiający nałożenie nakłuwacza na probówkę (zapobieżenie rozpryskiwaniu krwi) |  |  | 1
8. | Diluent do zawieszania krwinek czerwonych wraz z dozownikiem o pozwalającym na odmierzanie objętości 0,5 i 1 ml. Trwałość po otwarciu min. 6 miesięcy |  |  | 4
9. | Krwinki wzorcowe do oznaczania przeciwciał w PTA Liss, trójpanelowe, zawierające wszystkie atygeny w tym Cw. Opakowanie nie większe niż 200 testów. |  |  | 7
10. | Końcówki do pipetora a 350 µl |  |  | 4
11. | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej do metod mikrokolumnowych, oznaczone znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej |  |  | 6
12. | Kontrola międzynarodowa minimum 4 razy w roku do metod mikrokolumnowych, potwierdzona certyfikatem, z możliwością wpisywania wyników on-line. |  |  | 2
[7 empty] | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
[7 empty] | 0 | 0 | 0
UWAGA!
1. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidację metody
2. Odczynniki/mikrokarty muszą być kompatybilne zo posiadaną przez zamawiającego aparaturą: wirówka ID-Centrifuge 6S, ID-Pipetor MP-1, ID-Pipetor EP-3.
3. Oferowane produkty muszą być kompatybilne z mikrometodą ID-System zgodnie z instrukcją obsługi wirówki ID-Centrifuge 6S.
4. Odczynniki ważne minimum 9 miesięcy z wyłączeniem pozycji 9.
5. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać znak CE z numerem jednostki notyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011
6. Dostawa krwinek wzorcowych (poz. 9) według harmonogramu z terminem trwałości po dostawie minimum 4 tygodnie (załączyć harmonogram dostaw).
7. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonania badania dla każdej oferowanej karty i odczynnika w języku polskim.
8. Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym.
9. Odczynniki monoklonalne do oznaczeń antygenów grupowych umieszczone przez producenta w kolumnach - podać nazwy oferowanych klonów.
10. Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w zakresie 2-8°C potwierdzona wydrukiem - do oferty dołączyć wydruk z wykonanych dostaw.
11. Czas reakcji serwisu (konsultacja telefoniczna) maksymalnie 60 minut od chwili zgłoszenia, czas przystąpienia do naprawy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia.
12. Do oferty należy dołączyć autoryzację serwisu wystawioną przez producenta sprzętu, obejmującą posiadany przez zamawiającego sprzęt.

## Pakiet7
PAKIET NR 7 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
Parametry graniczne
Lp. | Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników | [5 empty] | TAK/NIE
1. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie
2. | Praktyczna wydajność minimalna bez ISE, minimum 320 oznaczeń na godzinę
3. | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE - minimum Na, K, Cl, Li
4. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
5. | Pojedyncze elektrody pomiarowe w module ISE
6. | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej
7. | Analiza w fazie ciekłej
8. | System odczynnikowy zamknięty
9. | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny
10. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
11. | Oprogramowanie operatorskie w języku polskim
12. | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody
13. | Priorytetowe oznaczanie próbek "CITO"
14. | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora
15. | Możliwość identyfikowania próbek na podstawie barkodów
16. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i próbek badanych
17. | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora
18. | Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie
19. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
20. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie minimum 80 próbek badanych
21. | Zewnętrzny UPS
22. | Możliwość prowadzenia kontroli jakości, bieżącej, skumulowanej w analizatorze
23. | Statystyka ilości badań z możliwością formułowania zapytań
24. | Archiwum wyników, pacjentów, z możliwością zdeklarownaia sposobów przeszukiwań
25. | Automatyczy terminarz wymaganych czynności konserwacyjnych dla analizatora
26. | Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym - pełna dwustronna komunikacja z analizatorem
27. | Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość badań | Ilość pełnych opakowań | Cena netto jednego opakowania | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Sód |  |  | 10000
2. | Potas |  |  | 10000
3. | Chlorki |  |  | 10000
4. | Wapń |  |  | 1600
5. | Żelazo |  |  | 1800
6. | TIBC |  |  | 50
7. | Magnez |  |  | 1500
8. | Fosforany |  |  | 500
9. | Albumina |  |  | 700
10. | Bilirubina całkowita |  |  | 2900
11. | Bilirubina bezpośrednia |  |  | 100
12. | Cholesterol |  |  | 4000
13. | HDL-cholesterol direct |  |  | 1400
14. | LDL-cholesterol direct |  |  | 400
15. | Glukoza |  |  | 9000
16. | Triglicerydy |  |  | 3000
17. | Mocznik |  |  | 6000
18. | Kwas moczowy |  |  | 1500
19. | Białko całkowite |  |  | 1100
20. | Kreatynina |  |  | 9000
21. | Fosfataza alkaliczna |  |  | 400
22. | Amylaza |  |  | 1200
23. | CK |  |  | 400
24. | GGTP |  |  | 800
25. | LDH |  |  | 250
26. | ASAT |  |  | 4000
27. | ALAT |  |  | 4500
29. | Białko CRP |  |  | 4000
30. | Alkohol etylowy |  |  | 400
32. | RF badanie ilościowe |  |  | 600
34. | Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
[8 empty] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy

## Pakiet8
PAKIET NR 8 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I SZAFY CHŁODNICZEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW
L.p. | Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora | [7 empty] | Warunki graniczne | TAK/NIE
2 | Certyfikat zgodności z wymogami CE | [7 empty] | tak
3 | Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności | [7 empty] | tak
4 | Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja dla wymienionych w tabelce parametrów | [7 empty] | tak
5 | Wieloparametrowy analizator immunologiczny z min. 30 miejscami na próbki | [7 empty] | tak
6 | Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 5 różnych parametrów | [7 empty] | tak
8 | Możliwość wykonywania zestawień z dowolnego okresu czasu | [7 empty] | tak
9 | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcja wykonywania oznaczeń w języku polskim | [7 empty] | tak
10 | Analizator zabezpieczony zasilaczem awaryjnym | [7 empty] | tak
11 | Analizator posiada złącze RS232 umożliwiające dwukierunkową komunikację w sieci informatycznej | [7 empty] | tak
12 | Bezpłatna obsługa serwisowa oraz materiały potrzebne do jej wykonania(okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy) przez cały czas trwania dzierżawy | [7 empty] | tak
13 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej | [7 empty] | tak
14 | Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu (klimatyzacja pomieszczenia). | [7 empty] | tak
15 | Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu działającego w laboratorium, tj.: - zestaw komputerowy do pracy w sieci min. 2GB RAM, monitor LCD - wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu obsługi laboratorium MARCEL | [7 empty] | tak
16 | Szafa chłodnicza, przeszklona, do przechowywania odczynników, pojemność ok. 450 litrów, pięć półek, zakres temperatur 1 - 10°C, zewnętrzny wyświetlacz temperatury | [7 empty] | tak
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość [oznacz.] | Cena jednostkowa | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Helicobacter pylori |  |  | 90
2. | NT-ProBNP |  |  | 700
3. | Troponina I |  |  | 2400
4. | CK-MB Mass |  |  | 1200
5. | D-Dimery |  |  | 780
6. | Toxo IgM |  |  | 240
7. | Toxo IgG |  |  | 180
8. | Rubella IgM |  |  | 30
9. | Rubella IgG |  |  | 120
10. | Anty-TG |  |  | 120
11. | Anty-TPO |  |  | 180
[7 empty] | Razem | Razem | Razem
[7 empty] | 0 | 0 | 0
WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10-12 MIESIĘCY