## Arkusz1
PAKIET NR 7 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I APARATU KOMPATYBILNEGO Z APARATEM PODSTAWOWYM
Parametry graniczne
Lp. | Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników | [5 empty] | TAK/NIE
1. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie
2. | Praktyczna wydajność minimalna bez ISE, minimum 320 oznaczeń na godzinę
3. | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE - minimum Na, K, Cl, Li
4. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
5. | Pojedyncze elektrody pomiarowe w module ISE
6. | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej
7. | Analiza w fazie ciekłej
8. | System odczynnikowy zamknięty
9. | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny
10. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
11. | Oprogramowanie operatorskie w języku polskim
12. | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody
13. | Priorytetowe oznaczanie próbek "CITO"
14. | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora
15. | Możliwość identyfikowania próbek na podstawie barkodów
16. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i próbek badanych
17. | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora
18. | Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie
19. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
20. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie minimum 80 próbek badanych
21. | Zewnętrzny UPS
22. | Możliwość prowadzenia kontroli jakości, bieżącej, skumulowanej w analizatorze
23. | Statystyka ilości badań z możliwością formułowania zapytań
24. | Archiwum wyników, pacjentów, z możliwością zdeklarownaia sposobów przeszukiwań
25. | Automatyczny terminarz wymaganych czynności konserwacyjnych dla analizatora
26. | Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym - pełna dwustronna komunikacja z analizatorem
27. | Doposażenie laboratorium w wirówkę z wirnikiem kątowym 24x15 ml
28 | Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość badań | Ilość pełnych opakowań | Cena netto jednego opakowania | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sód |  |  | 37000
2. | Potas |  |  | 37000
3. | Chlorki |  |  | 37000
4. | Wapń |  |  | 5700
5. | Żelazo |  |  | 5400
6. | TIBC |  |  | 100
7. | Magnez |  |  | 4900
8. | Fosforany |  |  | 1300
9. | Albumina |  |  | 2400
10. | Bilirubina całkowita |  |  | 10500
11. | Bilirubina bezpośrednia |  |  | 200
12. | Cholesterol |  |  | 14500
13. | HDL-cholesterol direct |  |  | 8500
14. | LDL-cholesterol direct |  |  | 1200
15. | Glukoza |  |  | 32500
16. | Triglicerydy |  |  | 11300
17. | Mocznik |  |  | 21600
18. | Kwas moczowy |  |  | 6000
19. | Białko całkowite |  |  | 2600
20. | Kreatynina |  |  | 28500
21. | Fosfataza alkaliczna |  |  | 1700
22. | Amylaza |  |  | 4100
23. | CK |  |  | 1300
24. | GGTP |  |  | 3300
25. | LDH |  |  | 1100
26. | ASAT |  |  | 14500
27. | ALAT |  |  | 16000
29. | Białko CRP |  |  | 19000
30. | Alkohol etylowy |  |  | 1100
31. | RF badanie ilościowe |  |  | 600
32. | Białko w moczu |  |  | 900
33. | Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
[8 empty] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy