Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 18.10.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w formie zapytania o cenę
na dostawę 1 szt. pompy objętościowej wraz z zasilaniem, uchwytem i kroplomierzem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Oznaczenie sprawy: 29/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnego wyjaśnienia.

Pytanie 1
„Zakres nr 1 - Pompa infuzyjna objętościowa
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pompy objętościowej o niżej wymienionych parametrach:

lp	Wymagania	Wymogi graniczne
	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC	TAK
	Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację	TAK
	Ochrona przed zalaniem; min IP22	TAK
	Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm	TAK
	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie	TAK
	Możliwość odłączania detektora kropli	TAK
	Możliwość wykrywania powietrza w drenie	TAK
	Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h	TAK
	Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h	TAK
	Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką)	TAK
	Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: / dawka / czas lub szybkość podaży	TAK
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: / ng, μg, mg, g, / mU, U, kU, / jednostki molowe, / na kg wagi ciała lub nie, / na min, godz. dobę.	TAK
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji	TAK
	Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków złożonych min. z: / nazwy leku, / rozcieńczenia leku, / szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach, / całkowitej objętości (dawki) infuzji, / parametrów bolusa, / parametrów dawki indukcyjnej / limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: / miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, / twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. / Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków	TAK
	Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia)	TAK
	Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków	TAK
	Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg, co najmniej 10 poziomów	TAK
	Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą
	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.	TAK
	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji	TAK
	Alarmy: / 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości / podana zaprogramowana objętość / przepływ za mały / za duży / powietrze w drenie / okluzja / 30 min do rozładowania akumulatora / akumulator rozładowany / zanik zasilania sieciowego / pompa uszkodzona	TAK
	Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń	TAK
	Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h	TAK
	Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części	TAK
	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.	TAK
	Pompa wyposażona we wbudowany uchwyt do przenoszenia	TAK
	Instalacja pompy w stacji dokującej: / mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. / alarm nieprawidłowego mocowania. / pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, / automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, / automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,	TAK
	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: / podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), / podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, / prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, / archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach.	TAK
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej	TAK
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim	TAK
	Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: / - Nazwa leku / - Dawka / - Szybkość infuzji / - Stan naładowania akumulatora / - Aktualne ciśnienie w drenie / - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana)	TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
	Waga do 2.5 kg	TAK
	Możliwość stosowania drenów do podaży: / - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, / - leków światłoczułych, / - krwi i preparatów krwiopochodnych, / - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu)	TAK
	Standardowy zestaw do przetoczeń : po 10 szt do pompy	TAK

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.10.2016 r.