Samodzielny Publiczny 				                       Proszowice, dnia 08.05.2018 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

Uczestnicy

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej                 w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2018

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań            i udziela pisemnej odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Pytanie

„ Dotyczy tabeli parametrów technicznych Pakiet 10 – Aparat do ciągłego oczyszczania krwi :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wykonującego wszystkie wymagane rodzaje zabiegów oraz stosującego wymagane typy antykoagulacji, które na skutek przyjętych przez producenta założeń technicznych i zastosowanych protokołów terapeutycznych różnią się od opisanych wymagań w następujących punktach:

- Poz. 4 – kasetowy system drenów z kodem kolorystycznym a nie kreskowym

- Poz. 7 – funkcja automatycznej redukcji ciśnienia dostępu w przypadku problemu z dostępem naczyniowym (alarm niskiego ciśnienia dostępu)

- Poz. 8 – brak automatycznej redukcji wymiany płynów przy zmianach ciśnienia TMP (wymóg ten ogranicza kontrolę operatora nad przebiegiem zabiegu i zagraża rozchwianiem równowagi kwasowo-zasadowej oczyszczanej krwi pacjenta)

- Poz. 10 – regulacja temperatury dializatu oraz substytutu w zakresie 36 - 39 °C (wymóg niższych zakresów regulacji nie ma uzasadnienia z racji zagrożenia powikłaniami hipotermicznymi u pacjenta)

- Poz. 16 – automatyczna kontrola poziomu i usuwania powietrza w jeziorku krwi (oferowane urządzenie konstrukcyjnie nie wymaga stosowania jeziorka na drenach płynów)

- Poz. 19 –  możliwość wglądu do historii ostatniego zabiegu w trybie użytkownika. Historia większej ilości zabiegów dostępna w trybie serwisowym

- Poz. 20 – dodatkowa pompa strzykawkowa dla trybu z antykoagulacją heparynową. Dla celu podaży wapnia służy pompa rolkowa

- Poz. 21 – brak pomiaru ciśnień dializatu i substytutu – nie mają one uzasadnienia merytorycznego. Standardowo urządzenia oprócz pomiaru ciśnienia tętniczego, żylnego i przed filtrem oznaczają jeszcze ciśnienie filtratu oraz wyliczają ciśnienie przezbłonowe (TMP)

- Poz. 29 – dokładność ważenia na każdej wadze: 1g

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.05.2018 r.