Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 02.12.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny.
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

„Pytania dotyczące załącznika nr 2a, Zestaw do wentylacji, parametry techniczne.

Pyt. 1 dot. pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści aparat, który pracuje ze wszystkimi dostępnymi 3 rodzajami obwodów (jednoramiennym z portem przeciekowym, jednoramiennym z zastawką wydechową oraz dwuramiennym)?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

„Pyt. 2 dot. pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zaprogramowania w trybach sterowanych ciśnieniem określonej wartości Minutowej Wentylacji Pęcherzykowej? Powyższy tryb ma przewagę nad wymaganym w przypadku pacjentów niestabilnych i gwarantuje bezpieczną wentylację przy zmieniających się klinicznie stanach pacjentów.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

„Pyt. 3. dot. pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zastosowania automatycznego triggera?”

Odpowiedź:
Nie dopuszcza.

„Pyt. 4 dot. pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zastosowania triggerów wdechowego i wydechowego z regulacją na 5 poziomach?

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 5 dot. pkt. 20: czy Zamawiający dopuści maski ustno-nosowe nie zawierające komponenty żelowej?”

Odpowiedź:
NIE

„Pytania dotyczące załącznika nr 2b, Zestaw do wentylacji, parametry techniczne.

„Pyt. 1 dot. pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością podłączenia tlenu, monitorowania FiO2 oraz regulacją dopływu tlenu w celu zwiększenia dostarczanego FiO2?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

„Pyt. 2 dot. pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści aparat, który pracuje ze wszystkimi dostępnymi 3 rodzajami obwodów (jednoramiennym z portem przeciekowym, jednoramiennym z zastawką wydechową oraz dwuramiennym)?”

Odpowiedź:
Nie

„Pyt. 3 dot. pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zaprogramowania w trybach sterowanych ciśnieniem określonej wartości Minutowej Wentylacji Pęcherzykowej? Powyższy tryb ma przewagę nad wymaganym w przypadku pacjentów niestabilnych i gwarantuje bezpieczną wentylację przy zmieniających się klinicznie stanach pacjentów.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

„Pyt. 4 dot. pkt. 13: czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zastosowania automatycznego triggera?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

„Pyt. 5 dot. pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zastosowania triggerów wdechowego i wydechowego z regulacją na 5 poziomach?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 6 dot. pkt. 20: czy Zamawiający dopuści maski ustno-nosowe nie zawierające komponenty żelowej?”

Odpowiedź:
NIE

Pytania do: Załącznika nr 2c, Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2, parametry techniczne.

„Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z klasycznym ekranem kolorowym w rozmiarze 6,3?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

„Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada równoważne rozwiązanie, port szeregowy z możliwością zainstalowania adaptera na USB?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie bazujące na technologii Nellcor?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nieznacznie odbiega od specyfikacji i oferuje: - Częstość tętna: 30 - 250 bpm?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nieznacznie odbiega od specyfikacji i oferuje:
 - SpO2: 1-100 %
- Częstość tętna: 30 - 250 bpm?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nieznacznie odbiega od specyfikacji i oferuje zakres 38 – 45?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nieznacznie odbiega od specyfikacji i oferuje zakres 350 - 820 mm Hg?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nieznacznie odbiega od specyfikacji i oferuje czas pomiaru do 12h?”

Odpowiedź:
TAK

„Pyt. 9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nieznacznie odbiega od specyfikacji i oferuje gaz kalibrujący o składzie 8 % CO2, 12,0 % O2, N – 80 %)”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 10
„Dotyczy: Załącznika nr 2c „Parametry techniczne” - Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1szt. – podpunkt nr 21. Prosimy o sprecyzowanie: czy zamawiający wymaga aby program komputerowy komunikował się z użytkownikiem w języku polskim?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytania dotyczące Załącznika 2g do zaproszenia: Analizator gazometrii – 1 szt. - Parametry techniczne

Pytanie 1
„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu parametru hemoglobina płodowa?
Jest to parametr, który posiada wyłącznie dostawca Radiometer i umieszczenie go w parametrach wymaganych uniemożliwia uczciwą konkurencję, z uwagi na niemożność startu w postępowaniu jakiejkolwiek innej firmie dysponującej asortymentem POCT.”

Odpowiedź:
Tak. Zmawiający odstępuje od wymogu parametru hemoglobina płodowa.

Pytanie 2
„Czy Zamawiający uwzględni zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego 0,1 mmol/l korygowany do pH?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
„Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie w postaci kasety odczynnikowo sensorycznej, ściekowej i kasety automatycznej kontroli jakości ?.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
„Czy Zamawiający dopuszcza odczynniki ważne na pokładzie przez 4 tygodnie?.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
„Czy Zamawiający zaakceptuje objętość próbki badanej 100 μl z kapilary i 200 μl ze strzykawki?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w załączniku przedstawia aktualny Załącznik Nr 2g – Analizator gazometrii – Parametry techniczne – uzupełniony o Parametry oceniane. Ten załącznik należy wykorzystać do sporządzenia oferty.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2016 r.