Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 02.12.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny.
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytania„Zestaw do wentylacji – 3 szt. / Zestaw do wentylacji – 1 szt.
1. Dotyczy pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści aparat z zintegrowanym akumulatorem zapewniającym prace przez okres 4,5 godziny?
2. Dotyczy pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści aparat bez monitorowania PIF, MAP, PIP oraz informacji o sposobie inicjacji wdechu?
3. zakresem 4-40 cmH2O?
4. Dotyczy pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez funkcji opisanej w tym punkcie?
5. Dotyczy pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat spełniający opisaną funkcję z zastosowanie obwodu bez portu wydechowego?
6. Dotyczy pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznego triggera tj. ustawianego ręcznie w 8 krokach - wdech oraz w 14 krokach – wydech?”

Odpowiedź dla pytania od 1 do 6:

Zgodnie z SIWZ.

Pytania
Dotyczy: Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 3 szt. (zał. 2h)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu dostawy.

Prosimy o możliwość potwierdzenia wszystkich parametrów oferowanych łóżek poprzez załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora, w którym zawarta będzie informacja, że łóżka będą posiadają wszystkie zaoferowane parametry oraz potwierdzenie oferowanych parametrów folderem w języku polskim. Nie ma możliwości, by każdy producent w swoich katalogach zawierał zgodnie z zawartym wymogiem „wszystkie poniższe parametry” i dostosowywał katalogi do każdego postępowania przetargowego. Katalogi, foldery, zawarte w nich zdjęcia oraz opisy produktów mają zawsze charakter poglądowy. Ze względu na możliwość wielu konfiguracji, wykonania specjalne oraz dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb użytkowników nie ma możliwości zawarcia w globalnym katalogu producenta wszystkich niezbędnych informacji, odnoszących się do konkretnego postępowania. Dokument potwierdzający oferowane parametry może przygotować oferent – w tym przypadku autoryzowany dystrybutor, znający finalną konfigurację łóżka, wynikającą ze złożonej oferty.

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia wszystkich parametrów poprzez
  załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora.

Prosimy o dopuszczenie kolumnowego łóżka wytworzonego w antybakteryjnej nanotechnologii srebra w częściach/powierzchniach lakierowanych (dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością lakieru i nie może być wykorzystywany w elementach tworzywowych). Oferowane rozwiązanie będzie wystarczające, aby spowodować hamowanie namnażania się wirusów i bakterii. Dodatkowo oferowane łóżko będzie wyposażone w antybakteryjny materac (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego). Takie rozwiązanie zastosowane w łóżkach ma na celu hamowanie rozwoju potencjalnych, szkodliwych bakterii i wirusów, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i pozwala na kontrolę zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego konstrukcję opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym. Oferowany parametr wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i ma dodatni wpływ na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują najwyższą dostępną stabilność leża, na poziomie co najmniej 250 kg. Proponowane rozwiązanie zdecydowanie spełni oczekiwania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego konstrukcję opartą na nowoczesnym systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących (podpierających leże w czterech punktach). Takie rozwiązanie zapewni wysoką stabilność leża w każdej pozycji na poziomie aż 250 kg. Ponadto oferowana konstrukcja pozwoli na łatwe czyszczenie i dezynfekcję oraz umożliwi np. swobodny podjazd podnośnika chorego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego możliwość współpracy z mobilnymi, przyłóżkowymi aparatami RTG. W środowisku sal pobytowych zazwyczaj nie stosuje się aparatów z ramieniem typu C. Badania diagnostyczne w postaci RTG najczęściej wykonywane są za pomocą jezdnych przyłóżkowych aparatów RTG (do czego będą przystosowane oferowane łóżka), natomiast diagnostyka ramieniem C przeważnie odbywa się w pracowniach do tego przeznaczonych np. sale zabiegowe, MRI, czy CT.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego minimalną wysokość leża od podłogi 420 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. Proponowane rozwiązanie, to wymiar różniący się jedynie o 20 mm od parametru wskazanego przez Zamawiającego i zapewniające pełen komfort pracy personelu, a także maksymalne bezpieczeństwo każdego pacjenta. Proponowany wymiar wynika z obliczeń doświadczonego europejskiego producenta i jest optymalny również jako wysokość przy reanimacji i pozycjonowaniu pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego 4 koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą. Oferowane rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne niż wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego prześwit pod podwoziem o wysokości 170 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego. Różnica w oferowanym parametrze, to zaledwie 25 mm i wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta, gwarantując tym samym współpracę łóżka z podnośnikami pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie, które posiada uniwersalne listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego na dużych odcinkach po obu stronach leża (2 główne + 2 dodatkowe). Oferowane rozwiązanie pozwoli na pozycjonowanie dodatkowego wyposażenia w dowolnym miejscu na całej długości listwy w zależności od wzrostu pacjenta. Proponowane rozwiązanie jest parametrem lepszym, niż opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie, którego konstrukcja nie wymaga stosowania poziomic.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
1. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego stopień ochrony IP 66. Oferowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie wyposażonego w poręcze boczne wykonane z 4 profili stalowych (pozostałe parametry dotyczące poręczy bocznych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego). Oferowane poręcze są zgodne z najnowszą normą dotyczącą bezpieczeństwa (EN 60601-2-52), a różnica w konstrukcji wynika jedynie z rozwiązań stosowanych przed danego producenta i nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Ze względu na obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące poręczy bocznych w łóżkach elektrycznych i doświadczenie wniesione z powszechnie stosowanych praktyk klinicznych prosimy o zastosowanie zmian w zapisie dotyczącym poręczy bocznych i postawienie tego jako wymóg konieczny: „Poręcze boczne podwójne, dzielone – zabezpieczające pacjenta na całej długości ramy leża. Od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze boczne w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda, ani z segmentem podudzia. Wysokość poręczy bocznych (zabezpieczających sekcję oparcia pleców) od strony głowy pacjenta min. 430 mm nad ramą leża. Wysokość poręczy bocznych (zabezpieczających sekcję uda oraz podudzia) od strony stóp pacjenta min. 430 mm nad ramą leża.
Zastosowanie powyższego zapisu zagwarantuje najwyższy i powszechnie stosowany poziom zabezpieczenia pacjenta i tym samym spełni obowiązujące europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa, tj. EN 60601-2-52 (“Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa elektrycznych łóżek medycznych”). Pozostawienie opisu poręczy bocznych w pierwotnej wersji nie zabezpieczy pacjenta na całej długości. Proponowana zmiana zapisu uchroni Zamawiającego przed ryzykiem narażenia pacjenta na upadek i zapewni bezpieczną pracę personelu medycznego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 1 szt. (zał. 2i)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu dostawy.

Prosimy o możliwość potwierdzenia wszystkich parametrów oferowanych łóżek poprzez załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora, w którym zawarta będzie informacja, że łóżka będą posiadają wszystkie zaoferowane parametry oraz potwierdzenie oferowanych parametrów folderem w języku polskim. Nie ma możliwości, by każdy producent w swoich katalogach zawierał zgodnie z zawartym wymogiem „wszystkie poniższe parametry” i dostosowywał katalogi do każdego postępowania przetargowego. Katalogi, foldery, zawarte w nich zdjęcia oraz opisy produktów mają zawsze charakter poglądowy. Ze względu na możliwość wielu konfiguracji, wykonania specjalne oraz dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb użytkowników nie ma możliwości zawarcia w globalnym katalogu producenta wszystkich niezbędnych informacji, odnoszących się do konkretnego postępowania. Dokument potwierdzający oferowane parametry może przygotować oferent – w tym przypadku autoryzowany dystrybutor, znający finalną konfigurację łóżka, wynikającą ze złożonej oferty.

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia wszystkich parametrów poprzez
  załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora.

Prosimy o dopuszczenie kolumnowego łóżka wytworzonego w antybakteryjnej nanotechnologii srebra w częściach/powierzchniach lakierowanych (dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością lakieru i nie może być wykorzystywany w elementach tworzywowych). Oferowane rozwiązanie będzie wystarczające, aby spowodować hamowanie namnażania się wirusów i bakterii. Dodatkowo oferowane łóżko będzie wyposażone w antybakteryjny materac (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego). Takie rozwiązanie zastosowane w łóżkach ma na celu hamowanie rozwoju potencjalnych, szkodliwych bakterii i wirusów, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i pozwala na kontrolę zakażeń szpitalnych.

 Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie wyposażonego w pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji, natomiast wyposażonego w czytelne piktogramy każdej funkcji. W oferowanym łóżku świetlne wskaźniki sygnalizujące uruchomienie danej funkcji znajdować się będą w głównym panelu sterowniczym, który najczęściej wykorzystywany jest do regulacji wszystkich funkcji łóżka, natomiast pilot jest elementem dodatkowym. Proponowane rozwiązanie jest równoważne do oczekiwań Zamawiającego i pozwoli na komfortową obsługę łóżka.

 Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego konstrukcję opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym. Oferowany parametr wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i ma dodatni wpływ na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują najwyższą dostępną stabilność leża, na poziomie co najmniej 250 kg. Proponowane rozwiązanie zdecydowanie spełni oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego możliwość współpracy z mobilnymi, przyłóżkowymi aparatami RTG. W środowisku sal pobytowych zazwyczaj nie stosuje się aparatów z ramieniem typu C. Badania diagnostyczne w postaci RTG najczęściej wykonywane są za pomocą jezdnych przyłóżkowych aparatów RTG (do czego będą przystosowane oferowane łóżka), natomiast diagnostyka ramieniem C przeważnie odbywa się w pracowniach do tego przeznaczonych np. sale zabiegowe, MRI, czy CT.

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego elektryczną regulację pozycji Trendelenburga w zakresie 16o i Anty-Trendelenburga w zakresie 18o – regulacja z pilota oraz panelu centralnego. Oferowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego, sposób regulacji wynika z przemyślanych rozwiązań stosowanych przez doświadczonego, europejskiego producenta i gwarantuje dodatkowo większą możliwość asekurowania pacjenta podczas wykonywania funkcji „ratujących życie”.

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza.
Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie, w którym pozycja Fowlera (możliwość obniżenia łóżka, podniesienie segmentu oparcia pleców i uda) jest uzyskiwana za pomocą dwóch przycisków na panelu centralnym. Oferowane łóżko będzie posiadało wymaganą przez Zamawiającego możliwość uzyskania pozycji Fowlera, natomiast sposób jej regulacji wynika z przemyślanych rozwiązań stosowanych przez doświadczonego, europejskiego producenta. Pozostałe wymogi odnośnie przycisków na panelu centralnym zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Proponowany sposób regulacji będzie bardziej komfortowy i zapewni szersze spektrum regulacji - pozwalając na ustawienie pozycji Fowlera na dowolnej wysokości, a nie jedynie na wysokości z góry zaprogramowanej w łóżku.

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców – tworzywowych:
      - regulacja wysokości leża
      - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców
      - regulacja kąta nachylenia segmentu ud
Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji. W oferowanym rozwiązaniu funkcja autokontur oraz przechyły wzdłużne leża są regulowane z pilota oraz panelu centralnego, a sposób regulacji wynika z rozwiązań stosowanych przez doświadczonego producenta. Proponowany sposób regulacji zachowuje oczekiwaną przez Zamawiającego ilość funkcji, a dzięki większej ilości źródeł sterowania ułatwia pracę personelu.

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza.

10. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego), ale bez alarmu akustycznego. Stawianie wymogu alarmu akustycznego nie wnosi w tym przypadku żadnych wartości klinicznych do produktu, ponadto pośród wielu źródeł alarmów akustycznych będących stałym elementem aparatury podtrzymującej życie, będącej na wyposażeniu każdego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wnoszenie kolejnych dźwięków akustycznych o parametrach nieklinicznych może rozpraszać personel i znacząco utrudniać jego pracę.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

11. Ze względu na obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące poręczy bocznych w łóżkach elektrycznych i doświadczenie wniesione z powszechnie stosowanych praktyk klinicznych prosimy (w pkt. 25) o zastosowanie zmian zapisu i postawienie tego jako wymóg konieczny: „Poręcze boczne podwójne, dzielone – zabezpieczające pacjenta na całej długości ramy leża. Od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze boczne w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda, ani z segmentem podudzia. Wysokość poręczy bocznych (zabezpieczających sekcję oparcia pleców) od strony głowy pacjenta min. 430 mm nad ramą leża. Wysokość poręczy bocznych (zabezpieczających sekcję uda oraz podudzia) od strony stóp pacjenta min. 430 mm nad ramą leża.
Zastosowanie powyższego zapisu zagwarantuje najwyższy i powszechnie stosowany poziom zabezpieczenia pacjenta i tym samym spełni obowiązujące europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa, tj. EN 60601-2-52 (“Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa elektrycznych łóżek medycznych”). Pozostawienie opisu poręczy bocznych w pierwotnej wersji nie zabezpieczy pacjenta na całej długości. Proponowana zmiana zapisu i zwiększenie wymiaru poręczy bocznych wraz z wydłużeniem zakresu stref ochronnych uchroni Zamawiającego przed ryzykiem narażenia pacjenta na upadek i zapewni bezpieczną pracę personelu medycznego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

12. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie, w którym nie ma konieczności zainstalowania trzeciej pary tworzywowych poręczy bocznych w części podudziowej, ze względu na to, że w oferowanym łóżku poręcze boczne tworzywowe standardowo zabezpieczają pacjenta na całej długości leża (także w części podudziowej). Wysokość poręczy bocznych, zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego będzie wynosić min. 430 mm w najwyższym punkcie nad ramą leża (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego).

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

13. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego dźwignię uruchamiającą centralną blokadę kół umieszczoną od strony nóg pacjenta przy ramie podwozia. W proponowanym rozwiązaniu dodatkowo dźwignia centralnej blokady jest dostępna na całej szerokości podstawy i zapewnia dostęp do dźwigni z dowolnej strony łóżka – również od boków łóżka w miejscach trudnodostępnych, jak np. winda.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

14. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego prześwit pod podwoziem o wysokości 170 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego. Różnica w oferowanym parametrze, to zaledwie 25 mm i wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta, gwarantując tym samym współpracę łóżka z podnośnikami pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

15. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie które posiada uniwersalne listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego na dużych odcinkach po obu stronach leża (2 główne + 2 dodatkowe np. na płyny fizjologiczne). Oferowane rozwiązanie pozwoli na pozycjonowanie dodatkowego wyposażenia w dowolnym miejscu na całej długości listwy w zależności od wzrostu pacjenta. Proponowane rozwiązanie jest parametrem lepszym niż opisany przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

16. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie które zamiast poziomic w okolicy szczytu nóg, posiada znacznie lepsze rozwiązanie: wbudowane w barierki boczne, czytelne wskaźniki kąta nachylenia ramy leża, a także dodatkowy czytelny wskaźnik kąta uniesienia segmentu oparcia pleców. Oferowane rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne, niż wskazane przez Zamawiającego, w znaczny sposób ułatwi pracę personelu i pozwoli na łatwe pozycjonowanie pacjenta bez względu na pozycję, w której znajdują się barierki.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
17. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie posiadającego stopień ochrony IP 66. Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

18. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie o znacznie lepszych parametrach, tzn. posiadającego możliwość obsługi systemu ważącego oraz odczytywania wskazań za pomocą paneli z wyświetlaczami wbudowanymi w barierki boczne po obu stronach łóżka. Panele najwyższej jakości, niewystające poza obrys łóżka, co za tym idzie – bez konieczności chowania ich pod leże. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest obsługa wszystkich parametrów wagi „na wyciągnięcie ręki” i możliwość odczytu parametrów na dwóch niezależnych wyświetlaczach po obu stronach łóżka.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

19. Prosimy o dopuszczenie łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie wyposażonego w materac o poniższych właściwościach:
1. materac przeciwodleżynowy pasywny przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji – wszystkie parametry potwierdzone przez producenta;
2. wysokość materaca 140 mm;
3. długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka;
4. maksymalne obciążenie materaca ok. 130 kg
5. materac dwuwarstwowy;
6. materac wykonany z dwóch rodzajów pianki o różnej gęstości, twardości i profilowaniu;
7. pianka wysokoelastyczna o grubości 8 cm oraz pianka termoelastyczna (tzw. „pianka leniwa”) o grubości 6 cm;
8. pokrowiec paroprzepuszczalny w kolorze białym lub beż z zamkiem z 2 stron oraz listwą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów do wewnątrz materaca;
9. materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu, posiadający następujące właściwości:
wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
- odporny na przenikanie mikroorganizmów
- odporny na zginanie
- materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
- paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze
- przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h
- skład: 40% poliester + 60% poliuretan
- gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2
- kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m
- pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5)
- przystosowany do czyszczenia powierzchniowego oraz prania w temperaturze do 95 st. C
- odporny na sterylizację w autoklawie w temperaturze do 120 st. C
- możliwość czyszczenia chemicznego tetra chloroetylenem
- możliwość prasowania w temperaturze do 150 st. C
- możliwość suszenia w suszarce bębnowej w temp. do 70 st. C

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2016 r.