Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 06.12.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny.
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016

        S P R O S T O W A N I E

DO ODPOWIEDZI ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ W DNIU 05.12.2016 r

do niżej wymienionych pytań:

Pytanie 1.

„Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach:

l p.	Wyszczególnienie	Wartość wymagana (graniczna)	wartość oferowana
KARDIOMONITOR
1	Zasilanie: / Sieciowe 230V / Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci / Alarmy stanu rozładowania / Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. / Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika / Pasywne chłodzenie kardiomonitora bez użycia wentylatora	TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK
EKG
2	Odprowadzenia EKG: 3,5 Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń	TAK
3	Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG	TAK
4	Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s	TAK

5	Wzmocnienie przebiegu EKG: x0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO	TAK
6	Zakres pomiaru akcji serca: / Dorośli: min. 15~300 bpm / Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm	TAK
7	Rozdzielczość: 1 ud/min	TAK
8	Dokładność pomiaru akcji serca: / +/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe.	TAK
9	Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST	TAK
10	Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie	TAK
11	Analiza arytmii: min. 16 rodzajów zaburzeń arytmii	TAK
12	Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne	TAK
13	Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych.	TAK
14	Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski	TAK
15	Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe	TAK
NIBP
16	Oscylometryczna metoda pomiaru	TAK
17	Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg	TAK
18	Dokładność pomiaru: +/-5mmHg	TAK
19	Możliwość pomiaru ciągłego	TAK
20	Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego	TAK
21	Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut	TAK
22	Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski	TAK
SpO2
23	Zakres pomiaru: min. 0-100%	TAK
24	Dokładność pomiaru +/- 2 bpm	TAK
25	Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej	TAK
26	Alarmy	TAK
27	Zakres pulsu: min. 20-300 bpm	TAK
28	Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski	TAK
29	Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2	TAK
TEMPERATURA
30	Zakres pomiaru: min. 0-50 C	TAK
31	Dokładność pomiaru: +/- 0,1 C	TAK
32	Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 C	TAK
33	Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe	TAK
34	Wyświetlanie różnicy temperatur	TAK
RESPIRACJA
35	Metoda pomiaru impedancyjna	TAK
36	Szybkość przesuwu krzywej respiracji :6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s	TAK
37	Wzmocnienie przebiegu respiracji: x0.25, 0.5, 1, 2, 4,	TAK
38	Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min.	TAK
39	Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm	TAK
40	Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej	TAK
41	Alarmy bezdechu w granicy min.1-100 sekund	TAK
42	Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski	TAK
43	Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania	TAK
EKRAN
44	Typ: TFT min. 15” z możliwością regulacji min. 4 poziomów jasności ekranu.	TAK
45	Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi	TAK
46	Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG na jednym ekranie	TAK
47	Dane wyświetlane cyfrowo: / częstość akcji serca / średnie ciśnienie tętnicze / ciśnienie skurczowe / ciśnienie rozkurczowe / wartość saturacji / wartość respiracji / temperatura – 2 kanały / wartość różnicowa temperatury TD	TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK / TAK
48	Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych	TAK
TRENDY
49	Pamięć trendu min 120 godz.	TAK
50	Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów	TAK
WARUNKI PRACY
51	Temperatura pracy 0-40 C	TAK
INNE PARAMETRY
52	Obsługa: - menu w języku polskim - łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne oraz ekran dotykowy - możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika / - proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB	TAK
53	Waga: max 5,5 kg	TAK
54	Klasa szczelności min. IPX1	TAK
55	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi	TAK
56	Min. 10 poziomów regulacji głośności alarmów	TAK
57	Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar inwazyjnego ciśnienia oraz pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play.	TAK
58	Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. / Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem krzywej, która wywołała alarm.	TAK
59	Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy	TAK
60	Menu w języku polskim	TAK
61	Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego	TAK
62	Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu.	TAK
63	Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania	TAK
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / DODATKOWE MODUŁY
64	DRUKARKA TERMICZNA / - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem / - min. 2 szybkości wydruku / - szerokość papieru min. 50mm.	Tak. Możliwość rozbudowy
65	INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy –50~+400 mmHg - dwa kanały pomiarowe	Tak. Możliwość rozbudowy
66	KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym / (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) / - zakres pomiarowy 0-150 mmHg / - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych / - rozdzielczość max. 1 mmHg.	Tak. Możliwość rozbudowy
67	RZUT SERCA METODĄ TERMODYLUCJI	Tak. Możliwość rozbudowy
68	NIEINWAZYJNY RZUT SERCA METODĄ KARDIOGRAFII IMPENDANCYJNEJ	Tak. Możliwość rozbudowy
69	BIS	Tak. Możliwość rozbudowy
70	ANALIZATOR GAZÓW	Tak. Możliwość rozbudowy
71	Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną	Tak. Możliwość rozbudowy
72	Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym	Tak. Możliwość rozbudowy
AKCESORIA
73	Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych	TAK
GWARANCJA
74	Gwarancja: - okres gwarancji 24 miesiące - gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat	TAK
75	Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK
76	Instrukcja pisemna w języku polskim	TAK

Centrala Monitorująca

l p.	Wyszczególnienie	Wartość wymagana (graniczna)	wartość oferowana
SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA – 1 SZT.
1	Monitor kolorowy min. 22 cali; Komputer klasy PC, 4 GB RAM, HDD 300 GB. Drukarka laserowa.	TAK
2	System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. / Kompatybilność z protokołem HL7-opcja	TAK
3	Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. / Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska.	TAK
4	Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. / Dostępny ekran dużych znaków,7EKG,12EKG	TAK
5	Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta(nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta.	TAK
6	Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania	TAK
7	Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów – min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych.	TAK
8	Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru	TAK
9	Alarmy. / Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów)	TAK
10	Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski.	TAK
11	Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe	TAK
12	Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami	TAK
13	Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) ,złącze RS-232.	TAK
14	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.	TAK
15	Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: / - krzywych dynamicznych Full Disclosure / - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) / - tabeli alarmów / - trendów graficznych	TAK
16	Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych	TAK
17	Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę	TAK
18	Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami	TAK
19	Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi	TAK
20	Oprogramowanie WINDOWS.	TAK

Odpowiedź:
Należy zaoferować sprzęt medyczny zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytania Dotyczą Pakietu Nr 6:
Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści Trendy z ostatnich 120 godzin monitorowania pacjenta z rozdzielczością maksymalną 1 minuty, natomiast przy połączeniu z centralą trendy te wydłużają się do 240 godzin?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie wysokiej klasy kardiomonitor, który wyposażony jest w możliwość rejestracji 120 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi parametrami numerycznymi oraz krzywą, która wywołała alarm, takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego dla użytkownika, przy współpracy z centralą pielęgniarską są zapisywane wszystkie zdarzenia alarmowe?

Odpowiedź:
 Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (wszystkich fal EKG, fali oddechu, fali saturacji) z ostatnich 48 godzin, w połączeniu z centralą pielęgniarską jest to 96 godzin?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 5 predefiniowanych konfiguracji ekranów, które po ewentualnych modyfikacjach użytkownika będą zapamiętywane na potrzeby kolejnych uruchomień?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony we wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 48 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (np.: Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszy lub klawiatury), przy współpracy z centralą wszystkie dane z 96 godzin są zapisywane bezpośrednio w komputerze oraz archiwizowane?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością:
- obserwacji obserwacja 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego i 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego,
- do wyboru prędkości fali EKG: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- możliwość analizy odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu kabla
5 żyłowego,
- alarm bezdechu z zakresie od: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, oferując standardowo kabel EKG 3 lub 5 żyłowy do wyboru?

Odpowiedź:
 Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w technologii własnej producenta, której zbieżność ze wskazaniami technologii Nellcor OxiMax została potwierdzona i udokumentowana w badaniach, z zakresem saturacji 0-100% oraz tętno obwodowe w zakresie od 25-300 bpm?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor którego masa wynosi około 7 kilogramów?

Odpowiedź:
 Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą kardiometrii impedancyjnej (ICG) w zewnętrznym urządzeniu, takie rozwiązanie umożliwi pomiar rzutu serca u wielu pacjentów?

Odpowiedź:
 Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 19. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Centrala Pielęgniarska powinna być w jednej obudowie, czyli z płaski ekran LCD oraz komputer (All In One) wyposażony w system Windows?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.12.2016 r.