Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 14.01.2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawę, instalację i uruchomienie 1 szt. Tomografu Komputerowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń.

Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2018

Zamawiający informuje, że Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówień JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedz@spzoz.proszowice.pl

        S p r o s t o w a n i e
do udzielonej odpowiedzi w pytaniu 175 i numeracji pozycji.

Pytanie 175
DOT. PKT.8 I 11 (GENERATOR I LAMPA)
„Zamawiający wymaga odpowiednio:
8	Nominalna moc generatora	≥ 50 kW		Bez punktacji
11	Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym dla napięcia min. 120 kV	≥ 345 mA		Bez punktacji

Tak postawione warunki uniemożliwiają nam złożenie oferty na wysokiej klasy 16-to rzędowy niskoenergetyczny tomograf komputerowy,(o zdecydowanie mniejszym poborze prądu niż aparaty tomograficzne konkurencji w tej samej klasie), który zapewnia wysoką jakość badań przy mniejszej mocy generatora.
Pragniemy wyjaśnić, że zarówno moc generatora, jak i parametry lampy są cechami tylko i wyłącznie technologicznymi, wynikającymi z różnic konstrukcyjnych pomiędzy tomografami oferowanymi na rynku przez różnych producentów tych systemów. Różnice konstrukcyjne tomografów oferowanych przez różne firmy (różnice w budowie układu detektorów, czy lampy), a także nowoczesne rozwiązania w zakresie oprogramowania akwizycyjnego, algorytmy rekonstrukcyjne, czy też wprowadzone niedawno techniki iteracyjne, pozwoliły producentom na znaczące obniżenie wielkości prądów.
Techniki iteracyjne dotyczą algorytmów automatycznie przetwarzających wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych zwiększają moc kliniczną tomografu, umożliwiając znaczną redukcję dawki pacjenta, poprawiając jednocześnie jakość obrazu, rozdzielczość niskokontrastową. Praca na niskich prądach jest zaletą a nie wadą tomografu komputerowego. Ponadto jest to cecha konstrukcyjna tomografu komputerowego pozostająca bez wpływu na jego możliwości obrazowania. W przypadku nowoczesnych tomografów, możliwość pracy na niskich prądach nie zmniejsza wartości diagnostycznych ani jakości wykonywanych badań. Zaletą pracy na niższych prądach, jest nie tylko większe bezpieczeństwo pacjenta, czy użytkownika, ale również mniejsze zużycie energii elektrycznej i mniejsze koszty eksploatacji systemu (np. koszty wymiany lampy). Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści tomograf komputerowy w którym maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań wynosi 300 mA, (ekwiwalent prądu anody z zastosowaniem algorytmu iteracyjnego wynosi 600 mA), natomiast nominalna moc generatora wynosi 42 kW, a rzeczywista moc użytkowa 36 kW (ekwiwalent mocy generatora z zastosowaniem algorytmu iteracyjnego wynosi 72kW).
Należy podkreślić, że taka modyfikacja w żaden sposób nie obniży oczekiwanego standardu przedmiotu zamówienia, pozwoli wykonać każde badania zakładane przez Zamawiającego z relatywnie najniższą dawką promieniowania i będzie korzystna dla Zamawiającego również ze względu na ekonomikę użytkowania (niższe koszty eksploatacji tomografu, wymiany lampy itd.), a naszej firmie umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w sposób następujący?:
8	Nominalna moc generatora	≥ 42kW		Bez punktacji
11	Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym dla napięcia min. 120 kV	≥ 300 mA		Bez punktacji

„
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wartość graniczną w pkt 8 na mniej niż 32 kW i zmienia brzmienie pkt 11na: ‘maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym’.
Wartość graniczna w tym punkcie pozostaje bez zmian.

Powinno być:

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wartość graniczną w pkt 8 na nie mniej niż 32 kW i zmienia brzmienie pkt 11na: ‘maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym’.
Wartość graniczna w tym punkcie pozostaje bez zmian.

W załączeniu Parametry Techniczne po uwzględnieniu sprostowania.

Zamawiający powyższe sprostowanie zamieszcza na stronie internetowej w dniu 14.01.2019 r.