Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2015                                                              Załącznik  Nr  2  do  SIWZ

ZADANIE  NR II

Przedmiot zamówienia :  Pompa  infuzyjna  jedno – strzykawkowa.

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto (kolumna 2 x kolumna 3) | Wartość VAT (kolumna 4 x stawka % VAT) | Wartość brutto (kolumna 4 + kolumna 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pompa infuzyjna 1 - strzykawkowa | 7 |  |  |  |  |

Wymagane Parametry Techniczne

| LP. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |
| 1. | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2. | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Rok produkcji 2015, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa(deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn, że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 7. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 8. | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 9. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 10. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 11. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) – podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 12. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 13. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 14. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, μg/h, mg/kg/h, μg/kg/h, mg/kg/min, μg/kg/min | Tak, podać |  |
| 15. | Dokładność szybkości dozowania +/- 2% | Tak |  |
| 16. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 17. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 18. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 19. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 20. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 21. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
| 22. | Programowanie: - prędkości - prędkość i objętości - prędkość i czasu - objętości i czasu | Tak |  |
| 23. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 24. | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 25. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 26. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 27. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 28. | Funkcja Stand-By programowana 1sek–24 h | Tak, podać |  |
| 29. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 30. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 31. | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów | Tak, podać |  |
| 32. | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 33. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 34. | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 35. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) - 20 h przy przepływie 5 ml/h - 4 h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 36. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 37. | Klasa ochronności [minimum [I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 38. | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 39. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg. | Tak, podać |  |
| II. | Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) kolejne lata gwarancji punktowane | Tak, podać |  |
| 2. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3. | Czas usunięcia uszkodzenia w dniach (do 5 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 4. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 5. | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe tel, fax |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie ww.

parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

(pieczęć i podpis)