Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ
ZADANIE NR IV
        REJESTRATOR HOLTEROWSKI
        Nazwa:	__________________________________

        Typ, model	__________________________________

        Producent:	__________________________________

        Rok produkcji:	__________________________________

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE / opis / Wypełnia Wykonawca
Parametry ogólne:
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015
1	Ilość kanałów : 12 lub 3 w zależności od kabl
2	Czas rejestracji: tydzień bez kompresji
3	Detekcja rozrusznika: tak
4	Wymiary główne: max 85 x 65 mm, masa nie większa niż:70 g bez baterii i kabla
5	Wyświetlacz: kolorowy, OLED
6	Zasilanie 2,4 – 3,5 V, 2 akumulatorki N i MH typu AA lub baterie alkaliczne typu AA
7	Parametry elektryczne: CMRR: > 100dB, Impedancja wejściowa: > 100 MΩ, Amplituda wejściowa p-p:10 mV
8	Przetwarzanie analogowe: 24 bity
9	Częstotliwość próbkowania: 100/200/500/10000 Hz
10	Typ ochrony : CF
11	Pamięć: MMC
12	Alarm sprzętowy: stan: kabli, kontaktu elektrod, karty pamięci, baterii, Alarm błędów zapisu
Wyposażenie
1	Kabek pacjenta
2	Akumulatory
3	Karta pamięci
4	Pasta ścierna
5	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
Warunki gwarancji
1	Okres gwarancji min. 24 m-ce (kolejne lata gwarancji punktowane)
2	Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia
3	Autoryzowany serwis na terenie Polski.
4	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi

Rejestrator kompatybilny z oprogramowaniem HOLTER SiliconBeat 2000

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie ww.
parametrów.
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

        (pieczęć i podpis)