Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2015                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ

ZADANIE Nr III

Nazwa: 		           __________________________________

Typ, model: 	            	__________________________________

Producent:     		__________________________________

Rok produkcji: 	           __________________________________

KARDIOMONITOR

| OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Spełnianie warunku TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- |
| OBUDOWA |
| Wymiary: max. 310 x 270 x 130 mm |  |
| Waga: nie więcej niż 4,5 kg |  |
| Klasa szczelności: IP3x |  |
| ZASILANIE |
| Zasilanie: 230 V ~ +/- 10 % 50 Hz |  |
| Pobór mocy: poniżej 30 VA |  |
| Klasa ochronności: I typ CF |  |
| Czas pracy z akumulatora: 1,5 – 2,0 godziny, zależnie od trybu pracy |  |
| Czas ładowania akumulatora: max. 7 godzin |  |
| EKRAN |
| Typ ekranu: ciepłokrystaliczny TFT – kolor świecenia - kolorowy |  |
| Wymiary ekranu: co najmniej 12” |  |
| Rozdzielczość: co najmniej 1024 x 768 pikseli |  |
| Kąt widzenia: > 160° |  |
| Ilość wyświetlanych krzywych: 3÷8, zależnie od wybranych opcji |  |
| WARUNKI PRACY |
| Wilgotność względna: 30÷95 % (bez kondensacji) |  |
| Zakres temperatury pracy: 0÷45 °C |  |
| Zakres temperatur magazynowania: 20÷60 °C |  |
| Pełna gotowość do pracy nie później niż 10 s od włączenia aparatu – podać czas |  |
| Możliwość współpracy z posiadanym centralnym systemem monitorowania (stanowisko centralne systemu monitorów ICARD) |  |
| SYTEM ALARMÓW |
| Nadzorowane parametry: dolne i górne granice wszystkich mierzonych parametrów |  |
| Priorytety alarmów: 3 poziomy, zgodnie z normą PN-EN 60601-1-8:2007/AC:2010 |  |
| Rodzaje sygnalizacji: akustyczna i optyczna, zgodnie z normą PN-EN 60601-1-8:2007/AC:2010 |  |
| TORY POMIAROWE |
| Tor EKG: |
| Ilość kanałów przy kablu pięcioelektrodowym: 1, 2 lub 3 |  |
| Ilość kanałów przy kablu trójelektrodowym: 1 lub 2 (kaskada) |  |
| Odprowadzenia EKG: |
| Przy kablu pięcioelektrodowym: I, II, III, aVR, aVL , aVF, V |  |
| Przy kablu trójelektrodowym: zależnie od położenia elektrod |  |
| Impedancja wejściowa: Ω>100 M |  |
| Maks. Amplituda wejściowa: 10 mV Maks. Potencjał wejściowy: ± 300 mV |  |
| Częstość próbkowania: 1000 Hz |  |
| Rozdzielczość próbkowania: 16 bitów |  |
| Pomiar częstości akcji serca: 30 ÷ 250 [1/min] |  |
| Dokładność pomiaru: ± 2 [1/min] |  |
| Granice alarmów: 0 ÷ 250 [1/min] |  |
| Pasmo przenoszenia: |
| Z filtrem 100 Hz: 0,5 ÷ 100 Hz |  |
| Z filtrem 35 Hz: 0,5 ÷ 40 Hz |  |
| Stała czasowa: 2s |  |
| CMRR |
| Bez filtru 35 Hz: > 70 dB |  |
| Z filtrem 35 Hz: > 100 dB |  |
| Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym: 5 kV/360J, pod warunkiem użytkowania z oryginalnym kablem EKG |  |
| Tor Sp02: |
| Zakres pomiaru SpO2: 0 ÷ 99 [%] |  |
| Dokładność pomiaru: ± 2 [%] dla wyniku 75 ÷ 99 [%] ± 3 [%] dla wyniku 50 ÷ 74 [%] |  |
| Granice alarmów: 30 ÷ 99 [%] |  |
| Zakres pomiaru częstości pulsu: 30 ÷ 250 [1/min] |  |
| Dokładność pomiaru: ± 2 [1/min] |  |
| Granice alarmów: 0-250 (1/min) |  |
| Tor NIBP: |
| Metoda pomiaru: oscylometryczna |  |
| Zakres pomiaru ciśnienia krwi: |
| Skurczowego (SYS): 25 ÷ 260 [mmHg] |  |
| Rozkurczowego (DIA): 10 ÷ 235 [mmHg] |  |
| Średniego (MEAN): 10 ÷ 220 [mmHg] |  |
| Dokładność wyniku pomiaru: |
| Błąd średni: <+5 (mmHg) |  |
| Odchylenie standardowe: < 8 [mmHg] |  |
| Granice alarmów: |
| Skurczowego (SYS): 50 ÷ 250 [mmHg] |  |
| Rozkurczowego (DIA): 30 ÷ 240 [mmHg] |  |
| Ciśnienie w mankiecie: |
| Dokładność pomiaru: ± 3 [mmHg] |  |
| Rozdzielczość: 1 [mmHg] |  |
| Ustawienie ciśnienia wstępne: automatycznie |  |
| Czas pomiaru: 30 sek. typowo 180 sek. maksymalnie |  |
| KARDIOMONITOR |
| Możliwość rozbudowy o kolejne parametry: |
| Rozbudowa o kapnografię |  |
| Rozbudowa o tor temperatury |  |
| Rozbudowa o inwazyjny pomiar ciśnienia |  |
| Nieinwazyjny pomiar rzutu serca |  |
| Pomiar gazów anestetycznych w strumieniu bocznym |  |
| Pomiar głębokości uśpienia |  |
| GWARANCJA |
| Gwarancja min. 24 miesiące (kolejne lata gwarancji punktowane) |  |
| Serwis na terenie Polski |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |
| Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie ww.

parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

(pieczęć i podpis)