Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2015                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wymagane Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:  Zestaw do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym

Rok produkcji:  ________________________________________________________________________

Producent (nazwa i kraj) : ________________________________________________________________

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | APARAT ULTRASONOGRAFICZNY - ENDOSKOPOWY |  |  |
| 1. | Aparat o kompaktowej konstrukcji umożliwiający ustawienie go na posiadanym wózku | TAK |  |
| 2. | Aparat współdziałający z oferowanym procesorem wideo oraz źródłem światła, poprzez sterowanie funkcjami urządzeń z klawiatury centrali USG | TAK |  |
| 3. | Aparat wyświetlający obraz USG na monitorze endoskopowej stacji roboczej |  |  |
| 4. | Wybór wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego lub endoskopowego z klawiatury za pomocą jednego klawisza |  |  |
| 5. | Funkcja obrazu w obrazie tzw. PiP |  |  |
| 6. | Klawiatura aparatu umożliwiająca sterowanie aparatem USG oraz oferowanym procesorem wideo |  |  |
| 7. | Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem dotykowym LCD i podświetlanymi klawiszami | TAK |  |
| 8. | Klawiatura z wymiennymi etykietami funkcyjnymi | TAK |  |
| 9. | Aparat obsługujący oferowany endoskop z Elektroniczną głowica ultrasonograficzną | TAK |  |
| 10. | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych:2 |  |  |
| 11. | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia mechanicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych:1 | TAK |  |
| 12. | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia elektronicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych:1 | TAK |  |
| 13. | Aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami o skanowaniu mechanicznym |  |  |
| 14. | Aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami które uzupełniają diagnozę zmian nowotworowych | TAK |  |
| 15. | Możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia | TAK |  |
| 16. | Możliwość nagrywania zdjęć | TAK |  |
| 17. | Skanowanie mechaniczne: | TAK |  |
| a) | Tryby wyświetlania obrazu: B mode | TAK |  |
| b) | Wyświetlanie 3D | TAK |  |
| c) | Skanowanie radialne | TAK |  |
| d) | Częstotliwość skanowania: C5, C7.5, C12, C20, 7.5, 12, 20 MHz | TAK |  |
| e) | Zakresy wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm | TAK |  |
| f) | Obszar wyświetlanego obrazu: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie | TAK |  |
| g) | Pamięć obrazów: 160 klatek | TAK |  |
| h) | Funkcja podglądu dynamicznego | TAK |  |
| i) | Funkcja przetwarzania obrazu: | TAK |  |
|  | - Wzmocnienie: 20 ustawień, regulowane | TAK |  |
|  | - Kontrast: 8 ustawień, regulowane | TAK |  |
|  | - Funkcja częściowego wzmocnienia/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego | TAK |  |
| 18. | Skanowanie elektroniczne | TAK |  |
| a) | Tryb wyświetlania obrazu: | TAK |  |
| b) | B mode, Kolor Doppler, Power Doppler | TAK |  |
| c) | Wyświetlanie 3D | TAK |  |
| d) | Skanowanie radialne, skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej | TAK |  |
| e) | Częstotliwości skanowania: 5 MHz, 6 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz | TAK |  |
| f) | Zakresy wyświetlania: 2,3,4,5,6,7,8,9,12 cm | TAK |  |
| g) | Obszar wyświetlanego obrazu: Skanowanie radialne: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie; Skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej: wypukły | TAK |  |
| h) | Pamięć obrazów: 160 klatek | TAK |  |
| i) | Funkcja podglądu filmu | TAK |  |
| j) | Funkcja przetwarzania obrazu: | TAK |  |
|  | - Wzmocnienie: 20 ustawień, regulowane | TAK |  |
|  | - Kontrast: 8 ustawień - regulowanych | TAK |  |
|  | - Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego | TAK |  |
| 19. | Tryb Kolor Doppler, Power Doppler: | TAK |  |
| a) | Zakres Przepływów: ± 6,0 cm/s - ± 100,0 cm/s | TAK |  |
| b) | Przetwarzanie sygnału dopplerowskiego na wybranym obszarze przy użyciu trackballa | TAK |  |
| 20. | Zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego | TAK |  |
| 21. | Możliwość podłączenia pamięci flash | TAK |  |
| 22. | Możliwość współdziałania z zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi: wideodrukarka, nagrywarka DVD | TAK |  |
| 23. | Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
| 24. | Wyjście sygnału: HDSDI, Comp.,DVI-D | TAK |  |
| II. | Bronchoskop ultrasonograficzny |  |  |
| 1. | Bronchoskop ultrasonograficzny o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z oferowaną endoskopową, centralą ultrasonograficzną oraz z oferowanym procesorem wideo i źródłem światła | TAK |  |
| 2. | Średnica wziernika: max 6,3 mm | TAK |  |
| 3. | Średnica końcówki wziernika: max 6,9 mm | TAK |  |
| 4. | Kanał roboczy: min. 2,2 mm | TAK |  |
| 5. | Kąty zgięcia G/D: min. 120/90 stopni | TAK |  |
| 6. | Długość robocza sondy: min. 600 mm | TAK |  |
| 7. | Pole widzenia: min. 80° | TAK |  |
| 8. | Optyka skośna: min 35° | TAK |  |
| 9. | Głębia ostrości: min. 2-50 mm | TAK |  |
| 10. | Zawór ssawny z częścią podłączona do ssaka odłączany, autoklawowalny i w pełni rozbieralny w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji. |  |  |
| 11. | Częstotliwość skanowania: 5/7,5/10/12 MHz | TAK |  |
| 12. | Bronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową mini ETD | TAK |  |
| III. | Procesor wizyjny i źródło światła |  |  |
| 1. | Kompatybilny z systemem HDTV | TAK |  |
| 2. | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 3. | Wyostrzenie obrazu w min. 24 stopniach | TAK |  |
| 4. | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 5. | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG , USG , EUS |  |  |
| 6. | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 7. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 8. | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
| 9. | Lampa ksenon – moc 300 W | TAK |  |
| 10. | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 11. | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 12. | Wyjścia analogowe min RGBS , YPbPr | TAK |  |
| 13. | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 14. | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV |  |  |
| 15. | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 16. | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 17. | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 18. | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 19. | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów oraz współpraca z optycznymi endoskopami posiadanymi przez pracownię BF-1T60 (tylko źródło światła) |  |  |
| 20. | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 21. | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 22. | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 23. | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 24. | Min 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa) | TAK |  |
| 25. | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 26. | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 27. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 28. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 29. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 30. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 31. | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
| 32. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 33. | Współpraca z posiadanym systemem do archiwizacji badań i obrazów endoskopowych (EndoBase) poprzez wysyłanie zdjęć bezpośrednio z głowicy endoskopu (przycisk) do odpowiedniego rekordu pacjenta. | TAK |  |
| 34. | Monitor Medyczny do zamocowania do posiadanego wózka endoskopowego WM-NP1 Rozdzielczość min: 1920x1080 pikseli. Przekątna ekranu – min: 21” Rodzaj matrycy- LED Stosunek proporcji obrazu - 16:9 Użytkowy kąt obserwacji – min. 178° Reakcja matrycy – min. 14 ms Głębia kolorów: min. 16,8 milinów kolorów Jasność min. 250 cd/m2 Kontrast min. 1000:1 Wejścia: min. 3G-SDI lub HD-SDI, DVI Standard uchwytu VESA: 100 mm | TAK |  |

| IV. | Inne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja producencka przez okres minimum 24 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Naprawa w terminie 4 dni roboczych, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
| 3. | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min. 8 lat) | TAK |  |
| 4. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu | TAK |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z zakresu medycznego zastosowania zestawu Ebus w ośrodku szkoleniowym w Małopolsce oraz 4-5 dniowe w Ośrodku Referencyjnym i przyjazd osoby szkolącej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem miniprób na oferowanym zestawie. | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
| 7. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |

(pieczęć i podpis)