## Pakiet1
Załącznik nr 2 do SIWZ PAKIET NR 1 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I SZAFY CHŁODNICZEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora					Warunki / graniczne	TAK/NIE
1	Oferowane odczynniki są dostępne w kompletnych zestawach, zawierających odczynniki, kalibratory, kontrole i inne akcesoria niezbędne do wykonania badania					tak
2	Certyfikat zgodności z wymogami CE					tak
3	Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności					tak
4	Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja dla wymienionych w tabelce parametrów					tak
5	Wieloparametrowy analizator immunologiczny z min. 30 miejscami na próbki					tak
6	Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 5 różnych parametrów					tak
7	Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco-myjąco-konserwujących					tak
8	Możliwość wykonywania zestawień z dowolnego okresu czasu					tak
9	Instrukcja obsługi analizatora i instrukcja wykonywania oznaczeń w języku polskim					tak
10	Analizator zabezpieczony zasilaczem awaryjnym					tak
11	Analizator posiada złącze RS232 umożliwiające dwukierunkową komunikację w sieci informatycznej					tak
12	Bezpłatna obsługa serwisowa oraz materiały potrzebe do jej wykonania(okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy) przez cały czas trwania dzierżawy					tak
13	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej					tak
14	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu (klimatyzacja pomieszczenia).					tak
15	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu działającego w laboratorium, tj.: / - zestaw komputerowy do pracy w sieci min. 2GB RAM, monitor LCD / - wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu obsługi laboratorium MARCEL					tak
16	Szafa chłodnicza, przeszklona, do przechowywania odczynników, pojemność ok. 450 litrów, pięć półek, zakres temperatur 1 - 10°C, zewnętrzny wyświetlacz temperatury					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa / handlowa	Nr / katalogowy	Ilość / [oznacz.]	Cena / jednostkowa	Stawka / procentowa / VAT	Wartość netto	Wartość / podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Helicobacter pylori			150
2.	NT-ProBNP			1200
3.	Troponina I			4200
4.	CK-MB Mass			2100
5.	D-Dimery			1800
6.	Toxo IgM			600
7.	Toxo IgG			600
8.	Rubella IgM			120
9.	Rubella IgG			240
10.	CMV IgM			120
11.	CMV IgG			120
12.	Ferrytyna			120
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10-12 MIESIĘCY

## Pakiet2
PAKIET NR 2 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA PENTRA 60 C+
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość opakowań	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DILUENT a 20l			20
2.	LYSEBIO a 0,4l			15
3.	CLEANER a 1l			14
4.	BASOLYSE a 1l			20
5.	EOSYNOFIX a 1l			12
6.	MINOCLAIR a 0,5l			4
7.	ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KONTROLI MIĘDZYNARODOWEJ W CYKLU MIESIĘCZNYM (2 RÓŻNE POZIOMY)
8.	PÓŁROCZNY PRZEGLĄD APARATU WYKONANY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS			1
9.	ROCZNY PRZEGLĄD APARATU WYKONANY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS			1
10.	POGWARANCYJNE USŁUGI SERWISOWE PRZEZ CZAS TRWANIA UMOWY
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

	Wymagane odczynniki oryginalne.
	Odczynniki ważne minimum 10 miesięcy.

## Pakiet3
PAKIET NR 3 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ ID-SYSTEM WRAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Oznaczenie grupy krwi z oznaczeniem izoaglutynin A, B 24x12 kart			2
2.	Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście PTA LISS 24x12 kart			6
3.	Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA 4x12 kart / Karta o profilu anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI+, kontrola, BTA			5
4.	Surowica do potwierdzania wyników słabych odmian ag D dedykowana do oferowanej mikrometody - opakowanie 100 testów			1
5.	Nakłuwacz do pobierania krwi z drenów			1
6.	Odczynnik Liss 1 1x500 ml			4
7.	Krwinki wzorcowe do oznaczania przeciwciał w PTA Liss opakowanie nie większe niż 100 testów			13
8.	Standard mikro do kart
9.	Koońcówki do pipetora a 350 µl			1
10.	Kontrola międzynarodowa minimum 4 razy w roku do metod kolumnowych i mikrokolumnowych			1
11.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu oraz przeglądów do wirówki ID Centrifuge 6S			1
12.	Dzierżawa klimatyzatora naściennego, z montażem			12
					Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane odczynniki pochodziły od jednego producenta celem walidacji metody
2. Odczynniki ważne minimum 10-12 miesięcy z wyłączeniem pozycji 7.
3. Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia oferowanych odczynników oraz tabelę antygenów krwinek czerwonych
4. Odczynniki/mikrokarty muszą być dedykowane do posiadanej przez zamawiającego wirówki ID Centrifuge 6S, zgodnie z instrukcją użycia wyrobu medycznego jakim jest wirówka
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy wraz dokumentami je potwierdzającymi o posiadaniu autoryzowanej sprzedaży i dystrybucji przedmootu zamówienia na terenie Polski
6. Pozytywna opinia IHiT, jako jednostki merytorycznie nadrzędnej, o testach, zgodnie z publikacją Medyczne Zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby ktrwi.
7. pkt. 1 i 3 odczynniki monoklonalne umieszczone w kolumnach - podać nazwy klonów anty A , anty B, anty AB, anty D
8. poz 6 - trwałość min 5 miesięcy po otwarciu

## Pakiet4
PAKIET NR 4 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI METODĄ MANUALNĄ
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / pełnych / opakowań	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Odczynnik monoklonalny anty-A. / W opakowaniu 10 ampułek po 5 ml, wymagane dwa różne klony przeciwciał			12
2.	Odczynnik monoklonalny anty-B. / W opakowaniu 10 ampułek po 5 ml, wymagane dwa różne klony przeciwciał			12
3.	Surowica grupy AB 2 ampułki po 5 ml			3
3.	Odczynnik monoklonalny anty-D (Blend). / W opakowaniu 10 ampułek po 5 ml			6
4.	Odczynnik monoklonalny anty-D (RUM). / W opakowaniu 10 ampułek po 5 ml			6
5.	Odczynnik monoklonalny anty-K. / Ampułki po 2 ml			1
6.	Standard anty-D. / W opakowaniu 10 ampułek po 2 ml			3
7.	Surowica antyglobulinowa poliwalentna. / W opakowaniu 10 ampułek po 5 ml			12
8.	Odczynnik monoklonalny anty IgG.do testów antyglobulinowych 2 x2 ml			3
9.	Odczynnik LISS-L pakowany / pojedynczo po 100 ml			20
10.	Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał. / W opakowaniu 3 ampułki po 4 ml			24
11.	Konserwowane krwinki wzorcowe grup O, A, B do oznaczania regularnych alloprzeciwciał. / W opakowaniu 3 ampułki po 4 ml			12
12.	Krwinki wzorcowe ORhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-RhD opakowanie jednostkowe nie większe niż 4 ml			12
13.	Standaryzowane krwinki opłaszczone do kontroli BTA			12
14.	Standard anty-D mikro 1 ampułka po 2 ml			5
15.	PBS - buforowany roztwór soli a 500 ml			200
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

Odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta (podać nazwę producenta)

Trwałość odczynników minimum 10-12 miesięcy .
Odczynniki monoklonalne anty-A1 anty-B - minimalne miano w teście probówkowym 128
Odczynniki monoklonalne do badania anty-D - miano minimalne w teście probówkowym 64
Buteleczki wszystkich odczynników z kołnierzem zabezpieczającym gwarantującym brak możliwości wcześniejszego otwarcia.
Pozytywna opinia IHiT, jako jednostki merytorycznie nadrzędnej, o testach, zgodnie z publikacją Medyczne Zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania
obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby ktrwi.

## Pakiet5
PAKIET NR 5 / ODCZYNNIKI I DZIERŻAWA APARATU DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU
Parametry graniczne
L.p.		Określenie parametru / Warunki graniczne					TAK
1		Wydajność aparatu minimum 500 ozn./godz.
2		Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu
3		Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
4		Flagowanie wyników
5		Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki
6		Możliwość wyboru barwy moczu
7		Kompensacja własnego zabarwienia moczu
8		Możliwość wyboru klarowności moczu
9		Automatyczny transport pasków do odczytu
10		Automatyczne usuwanie zużytych pasków
11		Możliwość podłączenia do komputera
12		Możliwość podłączenia czytnika barkodów
13		Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe.
14		Przystawka umożliwiająca automatyczne wprowadzanie wyników mikroskopowej oceny osadu moczu
15		Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
16		Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji.
17		Lista 20 użytkowników oferowanego urządzenia w Polsce
18		Wymagana czułość dla białka - 18 mg/dl, dla glukozy - 40 mg/dl
19		Pamięć minimum 500 wyników prób badanych
20		Pamięć minimum 300 wyników prób kontrolnych
21		Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium: zestaw komputerowy z drukarką z automatycznym wydrukiem dwustronnym, wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego.
22		Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.
23		Możliwość pracy w szybszym tempie niż 500 ozn./godz.
24		Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową.
25		Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50 mg/dl, hemoglobiny 0,03 mg/dl i przy obecności kw. askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl.

NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W TABELACH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

L.p.		Nazwa					Nazwa handlowa					Nr katalogowy				Ilość badań				Ilość pełnych opakowań				Cena jednostko-wa				Stawka procentowa VAT				Wartość netto					Wartość podatku VAT				Wartość brutto					Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1		2					3					4				5					6				7				8					9				10					11
1.		Paski do oznaczania moczu					17000
2.		Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
3.		Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.
4.		Zapewnienie bezpłatnych przeglądów aparatu na czas trwania umowy.
					Razem					Razem				Razem
					- zł					- zł				- zł

## Pakiet6
L.p.		Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy					TAK/NIE
1		Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia
2		Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek
3		Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenie producentów o kompatybilności elementów z systemem
4		Morfologia - z napylonym na ściankach EDTA-K3
5		Koagulologia - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9
6		OB. - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:4
7		Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy
8		Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku
9		Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości
10		Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi
11		Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką)
12		Probówki plastikowe zakręcane korkiem, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu (z wyjątkiem gazometrii)
13		Do każdej pozycji dołączyć próbki po 5 szt z każdej pozycji. Brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Firma której zostanie udzielone zamówienie zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się sprzętem
14		Atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju (dot. wyrobów medycznych)
15		Termin ważności asortymentu powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności oferowanego przez producenta

L.p.		Nazwa					Nazwa handlowa					Nr katalogowy				Ilość [szt.]				Cena jednostko-wa				Stawka procentowa VAT				Wartość netto					Wartość podatku VAT				Wartość brutto					Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1		2					3					4				5				6				7				8					9				10					11
1.		Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania 4-5 ml, śr. 12-13 mm					30000
2.		Probówko-strzykawka do morfologii 2-3 ml, śr. 11-13 mm					17000
3.		Probówko-strzykawka do koagulologii 2-3 ml, śr. 12-13 mm					7000
4.		Probówko-strzykawka do OB 3-3,5 ml, śr. 8-9 mm					4000
5.		Igła systemowa 0,8 - 0,9					35000
6.		Igła systemowa 0,8/25 mm					200
7.		Probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg 2-3 ml, śr. 11-12 mm					200
8.		Strzykawka do gazometrii 2-3 ml					4000
9.		Łacznik do rozmazów z łopatką					500
10.		Łącznik do końcówki typu Luer					1000
11.		Mikroprobówka z EDTA 200 µl					600
12.		Mikroprobówka do surowicy 500-600 µl					200
13.		Nakłuwacze neonatologiczne					200
14.		Nakłuwacze dla dorosłych					200
15.		Kapilary do gazometrii 100 µl 2x100 mm					500
16.		Zatyczki do kapilar					1000
				Razem					Razem				Razem
				- zł					- zł				- zł

## Pakiet7
PAKIET NR 7 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ HbA1c I ELEKTROFOREZY BIAŁEK KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora					Warunki / graniczne
1	Fabrycznie nowy analizator do rozdziału elektroforetycznego białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką i UPS.
2	Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej i immunotypowania pozwalający na wyodrębnienie i oznaczenie frakcji białkowych (albumina, a1-globuliny, a2-globuliny, b-globuliny, g-globuliny, frakcje nietypowe, immunotypowanie) oraz oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
3	Oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) zgodnie z zaleceniami IFCC i NGSP
4	Bezpośrednia detekcja próbek badanych i kontrolnych, nie wymagające osobnych procedur tj. utrwalania, barwienia i suszenia
5	Wydajność analizatora do wykonywania rozdziału białek surowice krwi metodą elektroforezy kapilarnej minimum 20 ozn/godz
6	Wydajność analizatora do wykonywania badań immunotypowania minimum 2 ozn/godz
7	Wydajność analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glokowanej (HbA1c) minimum 7 ozn/godz
8	Możliwość wyboru jednostek (przy odczycie wyniku i jego wydruku)
9	Zaznaczanie wyników patologicznych i nietypowych
10	Bogate i przyjazne oprogramowanie
11	Odczynniki podstawowe niezbędne do wykonywania oznaczeń pochodzące od jednego producenta
12	Wszystkie kontrole i kalibratory zmetrykowane i zwalidowane przez producenta dla oferowanego analizatora
13	Program statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej (QC) rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej na minimum 2 poziomach oraz ich wizualizację na wykresach Levey-Jenningsa
14	Kontrola wewnętrzna immunotypowania na 1 poziomie (ocena jakościowa)
15	Kontrola wewnętrzna oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) na 2 poziomach
16	Analizator do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej wyposażony w pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 250 tys. Próbek (badanych i kontrolnych)
17	Analizator ma możliwość identyfikowania próbek badanych, kontrolnych i odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych
18	Możliwość bezpłatnego udziału Zamawiającego (1 raz w roku) w zewnątrzlaboratoryjnej ocenie kontroli jakości (Labquality) wszystkich oznaczanych na analizatorze parametrów na koszt Oferenta
19	Możliwość dostarczenia analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych
20	Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie umowy
21	Bezpłatna walidacja analizatora rar do roku i po każdej naprawie serwisowej
22	Bezpłatna instalacja analizatora
23	Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi analizatora zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu dla osób, które zostaną przeszkolone
24	Instrukcja obsługi w jzyku polskim i angielskim
25	Możliwość dostarczenia odczynników w trybie "pilne" w ciągu 3 dni roboczych
26	Aktualizacja oprogramowania - w okresie trwania umowy - na koszt producenta aparatu
27	W przypadku awarii analizatora przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48
28	Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych
29	Możliwość dostawiania próbek badanych podczas pracy aparatu (badania tego samego typu)
30	Analizator działający w 100% automatycznie - od momentu umieszczenia próbki pierwotnej aż do wydania wyniku
31	Odczynniki w obiegu zamkniętym (ochrona użytkownika od ekspozycji na opary odczynników)
32	Odczynniki dostarczane w postaci gotowej do użycia
33	Odczynniki bezpieczne dla użytkownika

L.p.	Nazwa	Nazwa / handlowa	Nr / katalogowy	Ilość / [oznacz.]	Cena / jednostkowa	Stawka / procentowa / VAT	Wartość netto	Wartość / podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	HbA1c			2200
2.	Elektroforeza białek			500
3.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
4.	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10-12 MIESIĘCY

## Pakiet8
PAKIET NR 8 / DOSTAWA WYCHWYTYWACZY SKRZEPÓW DO APARATU ROCHE B121
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wychwytywacz skrzepu ze strzykawek Sarstedt 2 ml z heparyną litową			3500
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

## Pakiet9
PAKIET NR 9 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA MYCOPLASMA PNEUMONIAE
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora					Warunki / graniczne
1	Antygen: ekstrakt eterowy antygenu Mycoplasma pneumoniae szczepu Mac ATCC 15531
2	Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgA, IgM, IgG
3	Dla oceny przeciwciał w klasie IgA, IgM - wyniki półilościowe (1 kalibrator cut-off)
4	Dla oceny przeciwciał w klasie IgG - wyniki ilościowe (3 kalibratory do wykreślania krzywej)
5	Bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników
6	Odczynniki znakowane kolorami
7	Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny - gotowe do użycia
8	Płytka jmikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
9	Odczyt przy długości fali 450 nm
10	Okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu trwałość co najmniej 4 miesiące
11	Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczenia

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / pełnych / opakowań	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw do oznaczania Mycoplasma pneumoniae metodą EIA IgG 96 testów w opakowaniu.			2
2.	Zestaw do oznaczania Mycoplasma pneumoniae metodą EIA IgM 96 testów w opakowaniu. Zestaw ma zawierać pochłaniacz czynnika reumatoidalnego RF.			2
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

Wymagania:
Ekstrakt eterowy antygenu Mycoplasma pneumoniae szczepu Mac ATCC 15531