## Pakiet 1
PAKIET NR 1 Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2016 / Załącznik nr 2 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
Parametry graniczne
Lp.	Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników					TAK/NIE
1.	Wydajność aparatu minimum 300 fotometrycznych ozn./godz. + 150 oznaczeń ISE/godz.
2.	Całkowicie otwarty system odczynnikowy
3.	Jednorazowe kuwety (bez potrzeby stacji uzdatniania wody)
4.	Oprogramowanie w języku polskim
5.	Dostawianie i usuwanie próbek i odczynników bez potrzeby jakiegokolwiek przerywania pracy aparatu
6.	Chłodzenie odczynników, kontroli i kalibratorów do temp. 2-8°C
7.	Możliwość rozcieńczania stężonych standardów
8.	Co najmniej 80 pozycji na próbki pacjentów
9.	Co najmniej 5 pozycji na próbki cito
10.	Wbudowany system kontroli jakości
11.	Automatyczne ładowanie kuwet zapewniające ciągłość pracy analizatora na min. 2 godz. (600 kuwet w automatycznym zmieniaczu), możliwość ciągłego uzupełniania kuwet
12.	Zintegrowany z analizatorem komputer pentium, drukarka zewnętrzna laserowa, oprogramowanie w środowisku Windows XP, wprowadzanie danych o próbkach i odczynnikach za pomocą kodu paskowego, monitora dotykowego (typu tauch screen) lub klawiatury.
13.	Możliwość włączenia analizatora w sieć komputerową laboratorium (RS232)
14.	Pomiar mono- i bichromatyczny
15.	Możliwość oznaczania: substratów, enzymów, elektrolitów (Na, K, Li, pH, Cl, Ca zjonizowany), leków, środków uzależniających.
16.	Detektor skrzepów
17.	Oferent zapewni bezpłatne wpięcie analizatora do systemu komputerowego laboratorium.
18.	Średnia objętość odczynnika 150 µl/test
19.	Monitorowanie zużycia odczynników z detektorem poziomu odczynnika
20.	Statystyka liczby wykonywanych badań
21.	Archiwum krzywych kalibracyjnych
22.	Nieodpłatne naprawy serwisowe wszelkich usterek i awarii, które nie wynikły z winy uzytkownika.
23.	Zapewnienie bezpłatnej kontroli międzynarodowej.
24.	Zapewnienie urządzenia do wirowania próbek krwi - wirówka MPW-223e z wirnikiem kątowym 11486c

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sód			10000
2.	Potas			10000
3.	Chlorki			10000
4.	Wapń			1600
5.	Żelazo			1800
6.	TIBC			50
7.	Magnez			1500
8.	Fosforany			500
9.	Albumina			700
10.	Bilirubina całkowita			2900
11.	Bilirubina bezpośrednia			100
12.	Cholesterol			4000
13.	HDL-cholesterol direct			1400
14.	LDL-cholesterol direct			400
15.	Glukoza			9000
16.	Triglicerydy			3000
17.	Mocznik			6000
18.	Kwas moczowy			1500
19.	Białko całkowite			1100
20.	Kreatynina			9000
21.	Fosfataza alkaliczna			400
22.	Amylaza			1200
23.	CK			400
24.	GGTP			800
25.	LDH			250
26.	ASAT			4000
27.	ALAT			4500
29.	Białko CRP			4000
30.	Alkohol etylowy			400
32.	RF badanie ilościowe			600
34.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy

## Pakiet II
PAKIET NR 2 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU I SZAFY CHŁODNICZEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora					Warunki / graniczne	TAK/NIE
1	Oferowane odczynniki są dostępne w kompletnych zestawach, zawierających odczynniki, kalibratory, kontrole i inne akcesoria niezbędne do wykonania badania					tak
2	Certyfikat zgodności z wymogami CE					tak
3	Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności					tak
4	Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja dla wymienionych w tabelce parametrów					tak
5	Wieloparametrowy analizator immunologiczny z min. 30 miejscami na próbki					tak
6	Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 5 różnych parametrów					tak
7	Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco-myjąco-konserwujących					tak
8	Możliwość wykonywania zestawień z dowolnego okresu czasu					tak
9	Instrukcja obsługi analizatora i instrukcja wykonywania oznaczeń w języku polskim					tak
10	Analizator zabezpieczony zasilaczem awaryjnym					tak
11	Analizator posiada złącze RS232 umożliwiające dwukierunkową komunikację w sieci informatycznej					tak
12	Bezpłatna obsługa serwisowa oraz materiały potrzebe do jej wykonania(okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy) przez cały czas trwania dzierżawy					tak
13	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej					tak
14	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu (klimatyzacja pomieszczenia).					tak
15	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu działającego w laboratorium, tj.: / - zestaw komputerowy do pracy w sieci min. 2GB RAM, monitor LCD / - wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu obsługi laboratorium MARCEL					tak
16	Szafa chłodnicza, przeszklona, do przechowywania odczynników, pojemność ok. 450 litrów, pięć półek, zakres temperatur 1 - 10°C, zewnętrzny wyświetlacz temperatury					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa / handlowa	Nr / katalogowy	Ilość / [oznacz.]	Cena / jednostkowa	Stawka / procentowa / VAT	Wartość netto	Wartość / podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Helicobacter pylori			90
2.	NT-ProBNP			700
3.	Troponina I			2400
4.	CK-MB Mass			1200
5.	D-Dimery			780
6.	Toxo IgM			240
7.	Toxo IgG			180
8.	Rubella IgM			30
9.	Rubella IgG			120
10.	Anty-TG			120
11.	Anty-TPO			180
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10 MIESIĘCY

## Pakiet III
PAKIET NR 3 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATU DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników					Warunki graniczne		TAK/NIE
1	Metoda badań					Chemiluminescencja
2	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości					poniżej 20 minut
3	Wydajność minimalna (ozn./godz.)					80
4	Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over					tak
5	Możliwość wykonania oznaczeń z jednej próbki					min. 12 oznaczeń
6	Eliminacja interferencji anty-mysich przeciwciał heterofilnych					tak
7	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy					tak
8	Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco-myjąco-konserwujących					tak
9	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników					tak
10	Możliwość oznaczeń próbek pilnych					tak
11	Odczynniki gotowe do użycia					tak
12	Możliwość oznaczeń: TSH 3 gen., fT3, fT4, LH, FSH, Prolaktyna, Progesteron, Estradiol, Testosteron, -HCG, DHEA-S, AFP, CEA, CA 125, PSA total, PSA free, IGE total, HBS-Ag, anty-HBS, C-peptyd, anty-TPO, PTH, test potwierdzenia HBS-AG, anty-HCV, Prokalcytonina, TRAB					tak
13	Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym					tak
14	Materiał kontrolny wieloparametrowy					tak
15	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej w cyklu dwutygodniowym					tak
16	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium: zestaw komputerowy - serwer (16 GB RAM), wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego.					tak
17	Zapewnienie witryny chłodniczej do przechowywania odczynników					tak
18	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.					tak
19	Dostosowanie pomieszczenia pod względem temperatury do wymogów aparatu (94 m3)					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość [oznacz.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TSH 3 generacji			5000
2.	FT3			600
3.	FT4			900
4.	LH			100
5.	FSH			100
6.	PRL			400
7.	PRG			100
8.	ESTRADIOL			100
9.	TESTOSTERON			100
10.	b-HCG			300
11.	DHEA-S			100
12.	AFP			100
13.	CEA			100
14.	CA 125			200
15.	PSA TOTAL			1100
16.	PSA FREE			100
17.	IGE TOTAL			100
18.	HBS-AG			3000
19.	Anty-HBS			200
20.	PTH			100
21.	anty-HCV			600
22.	TRAB			100
23.	Prokalcytonina			200
24.	HE4			100
25.	Wit. D3			200
26.	Cytomegalia IgG			100
27.	Cytomegalia IgM			100
28.	Insulina			100
29.	Kortyzol			100
30.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10 MIESIĘCY

## Pakiet IV
PAKIET NR 4 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
Parametry graniczne
Lp.	Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników					TAK/NIE
1.	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hct
2.	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
3.	Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów
4.	Oprogramowanie w języku polskim, prosta komunikacja z operatorem
5.	Możliwość wpisania szczegółowych danych pacjenta
6.	Wbudowana drukarka
7.	Możliwość podłączenia do komputera
8.	Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez uźycia butli gazowych
9.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
10.	Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym
11.	Hematokryt - mierzony parametr
12.	Stabilność odczynników po otwarciu – minimum 6 tygodni
13.	Możliwość oznaczania równocześnie Na, K, Cl, Ca lub ich wyłączenie i pozostawienie tylko elektrod gazometrycznych
14.	Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów
15.	Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach
16.	Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady
17.	Objętość próbki krwi dla oznaczenia wszystkich parametrów do 100 µl
18.	Zabezpieczenie toru pomiarowego przed ewentualnym skrzepem
19.	Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
20.	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej
21.	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Badanie RKZ			2000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy

## Pakiet V
PAKIET NR 5 / ODCZYNNIKI I DZIERŻAWA APARATU DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU
Parametry graniczne
L,p,	Określenie parametru / Warunki graniczne					TAK
1.	Wydajność aparatu minimum 500 ozn./godz.
2.	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu
3.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
4.	Flagowanie wyników
5.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki
6.	Możliwość wyboru barwy moczu
7.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
8.	Możliwość wyboru klarowności moczu
9.	Automatyczny transport pasków do odczytu
10.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków
11.	Możliwość podłączenia do komputera
12.	Możliwość podłączenia czytnika barkodów
13.	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe.
14.	Przystawka umożliwiająca automatyczne wprowadzanie wyników mikroskopowej oceny osadu moczu
15.	Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
16.	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji.
17.	Lista 20 użytkowników oferowanego urządzenia w Polsce
18.	Wymagana czułość dla białka - 18 mg/dl, dla glukozy - 40 mg/dl
19.	Pamięć minimum 500 wyników prób badanych
20.	Pamięć minimum 300 wyników prób kontrolnych
21.	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium: zestaw komputerowy z drukarką z automatycznym wydrukiem dwustronnym, wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego.
22.	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.
23.	Możliwość pracy w szybszym tempie niż 500 ozn./godz.
24.	Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową.
25.	Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50 mg/dl, hemoglobiny 0,03 mg/dl i przy obecności kw. askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl.
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W TABELACH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Paski do oznaczania moczu			5000
2.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
3.	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Zapewnienie bezpłatnych przeglądów aparatu na czas trwania umowy.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

## Pakiet VI
PAKIET NR 6 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ HbA1c I ELEKTROFOREZY BIAŁEK KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora					Warunki / graniczne
1	Analizator do rozdziału elektroforetycznego białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowane, nie straszy niż z 2010 roku,j wraz z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką i UPS.
2	Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej i immunotypowania pozwalający na wyodrębnienie i oznaczenie frakcji białkowych (albumina, a1-globuliny, a2-globuliny, b-globuliny, g-globuliny, frakcje nietypowe, immunotypowanie) oraz oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
3	Oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) zgodnie z zaleceniami IFCC i NGSP
4	Bezpośrednia detekcja próbek badanych i kontrolnych, nie wymagające osobnych procedur tj. utrwalania, barwienia i suszenia
5	Wydajność analizatora do wykonywania rozdziału białek surowice krwi metodą elektroforezy kapilarnej minimum 20 ozn/godz
6	Wydajność analizatora do wykonywania badań immunotypowania minimum 2 ozn/godz
7	Wydajność analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glokowanej (HbA1c) minimum 7 ozn/godz
8	Możliwość wyboru jednostek (przy odczycie wyniku i jego wydruku)
9	Zaznaczanie wyników patologicznych i nietypowych
10	Bogate i przyjazne oprogramowanie
11	Odczynniki podstawowe niezbędne do wykonywania oznaczeń pochodzące od jednego producenta
12	Wszystkie kontrole i kalibratory zmetrykowane i zwalidowane przez producenta dla oferowanego analizatora
13	Program statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej (QC) rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej na minimum 2 poziomach oraz ich wizualizację na wykresach Levey-Jenningsa
14	Kontrola wewnętrzna immunotypowania na 1 poziomie (ocena jakościowa)
15	Kontrola wewnętrzna oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) na 2 poziomach
16	Analizator do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej wyposażony w pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 250 tys. Próbek (badanych i kontrolnych)
17	Analizator ma możliwość identyfikowania próbek badanych, kontrolnych i odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych
18	Możliwość bezpłatnego udziału Zamawiającego (1 raz w roku) w zewnątrzlaboratoryjnej ocenie kontroli jakości (Labquality) wszystkich oznaczanych na analizatorze parametrów na koszt Oferenta
19	Możliwość dostarczenia analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych
20	Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie umowy
21	Bezpłatna walidacja analizatora rar do roku i po każdej naprawie serwisowej
22	Bezpłatna instalacja analizatora
23	Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi analizatora zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu dla osób, które zostaną przeszkolone
24	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
25	Aktualizacja oprogramowania - w okresie trwania umowy - na koszt producenta aparatu
26	W przypadku awarii analizatora przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48
27	Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych
28	Możliwość dostawiania próbek badanych podczas pracy aparatu (badania tego samego typu)
29	Analizator działający w 100% automatycznie - od momentu umieszczenia próbki pierwotnej aż do wydania wyniku
30	Odczynniki w obiegu zamkniętym (ochrona użytkownika od ekspozycji na opary odczynników)
31	Odczynniki dostarczane w postaci gotowej do użycia
32	Odczynniki bezpieczne dla użytkownika

L.p.	Nazwa	Nazwa / handlowa	Nr / katalogowy	Ilość / [oznacz.]	Cena / jednostkowa	Stawka / procentowa / VAT	Wartość netto	Wartość / podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	HbA1c			1000
2.	Elektroforeza białek			400
3.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
4.	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

WAŻNOŚĆ ODCZYNNIKÓW MINIMUM 10 MIESIĘCY

## Pakiet VII
Pakiet nr 7 / Dostawa materiałów jednorazowych do pobierania krwi systemem zamkniętym
L.p.	Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy					TAK/NIE
1	Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia
2	Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek
3	Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenie producentów o kompatybilności elementów z systemem
4	Morfologia - z napylonym na ściankach EDTA-K3
5	Koagulologia - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9
6	OB. - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:4
7	Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy
8	Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku
9	Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości
10	Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi
11	Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką)
12	Probówki plastikowe zakręcane korkiem, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu (z wyjątkiem gazometrii)
13	Do każdej pozycji dołączyć próbki po 5 szt z każdej pozycji. Brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Firma której zostanie udzielone zamówienie zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się sprzętem
14	Atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju (dot. wyrobów medycznych)
15	Termin ważności asortymentu powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności oferowanego przez producenta

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania 4-5 ml, śr. 12-13 mm			17000
2.	Probówko-strzykawka do morfologii 2-3 ml, śr. 11-13 mm			12000
3.	Probówko-strzykawka do koagulologii 2-3 ml, śr. 12-13 mm			3000
4.	Probówko-strzykawka do OB 3-3,5 ml, śr. 8-9 mm			2500
5.	Igła systemowa 0,8 - 0,9			17000
6.	Igła systemowa 0,8/25 mm			200
7.	Probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg 2-3 ml, śr. 11-12 mm			100
8.	Strzykawka do gazometrii 1-2 ml			2000
9.	Łacznik do rozmazów z łopatką			100
10.	Łącznik do końcówki typu Luer			2000
11.	Mikroprobówka z EDTA 200 µl			200
12.	Mikroprobówka do surowicy 500-600 µl			200
13.	Nakłuwacze neonatologiczne			200
14.	Nakłuwacze dla dorosłych			200
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł