Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 19.04.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i instalację Zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym.
Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
II. BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY
Punkt 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:
„Częstotliwość skanowania: 5/7,5/10/12 MHz”
Na zapis następującej treści:
„Częstotliwość skanowania: min. 5/7,5/10/12 MHz”?”

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia realizującego funkcję częstotliwość skanowania min. 5/7,5/10/12 MHz. Oznacza to, że oferowane urządzenie będzie posiadało lepsze parametry od wymaganych.

Pytanie 2
„ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
IV. INNE
Punkt 5 (w powiązaniu z punktem I.4 SIWZ)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego:
„Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z zakresu medycznego zastosowania zestawu Ebus w ośrodku szkoleniowym w Małopolsce oraz 4-5 dniowe w Ośrodku Referencyjnym i przyjazd osoby szkolącej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem miniprób na oferowanym sprzęcie.”
na zapis następującej treści:
„Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla dwóch zespołów (lekarz, pielęgniarka) z zakresu medycznego zastosowania zestawu Ebus w ośrodku referencyjnym na terenie Małopolski (4-5 dniowe), oraz przyjazdu osoby szkolącej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem minisond na oferowanym sprzęcie.”?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3
„ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY
PUNKT 3.9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ewentualnej wymiany, w przypadku kiedy wada wyszła na jaw w trakcie odbioru nastąpił w terminie 14 dni roboczych?”

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
„ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY
PUNKT 5.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokument gwarancji obejmujący konkretny, zaoferowany okres wystawiony był przez Wykonawcę, który jest autoryzowanym dystrybutorem w zakresie sprzedaży i serwisu, a nie przez samego producenta sprzętu, bowiem to wykonawca jest gwarantem zaoferowanych warunków?”

Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę na następującą modyfikację:
Ponadto niezależnie od rękojmi, o której mowa w ustępie 5.2. niniejszej umowy na wypadek, gdy Przedmiot Umowy nie ma właściwości określonych w tym ofercie i SIWZ, Dostawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia gwarancyjnego z gwarancją obejmującej okres ________ miesięcy kalendarzowych, od daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji). W razie jakiejkolwiek wątpliwości, poczytuje się, że oświadczenie gwarancyjne udzielone zostało wprost w treści niniejszej umowy. Dodatkowo w razie wątpliwości, co do treści udzielonej gwarancji uznaje się , ze gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Przedmiotu Umowy bądź jego demontowanego (wymiennego) elementu lub do dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad, o ile wady te ujawniają się w ciągu wyżej określonego terminu gwarancyjnego.

Pytanie 5
„ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY
PUNKT 5.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:
„W okresie gwarancji 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.”?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją obsługi) bądź celowego uszkodzenia”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy na to zgody.

Pytanie 6
„ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY
PUNKT 6.2.1 (w powiązaniu z punktem I.7 SIWZ i załącznikiem nr 2, punkt IV.2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:
„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską.”?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 7
„ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY
PUNKT 7.1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 2% wartości umowy w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępie 6.2.2 i 6.2.3?

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że dostawa sprzętu zastępczego zwalnia wykonawcę z kary umownej dotyczącej przekroczenia terminu naprawy.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na obniżenie kary umownej.
Dostawa sprzętu zastępczego zwalnia Wykonawcę z kary umownej dotyczącej przekroczenia terminu naprawy.

Pytanie 8
„ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PUNKT 7.1.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 10% całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

„Prosimy o dopuszczenie w miejsce obecnie wymaganych parametrów poniższych zapisów.
Proponowane rozwiązanie jest równoważne do obecnie opisanego systemu marki Olympus i daje możliwość zaoferowania wysokiej klasy aparatu USG klasy klinicznej.

1.	Aparat o klinicznej konstrukcji, mobilny, autonomiczny z zestawem skrętnych kół
2.	Aparat współdziałający z oferowanym procesorem wideo, źródłem światła oraz aparatem EBUS, wyposażony w wysuwaną klawiaturę typu qwerty
3.	Aparat wyświetlający obraz USG na własnym monitorze LCD
4.	Wybór rozmiaru i parametrów wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego, sterowane za pomocą klawiatury
5.	Możliwość rozbudowy o funkcję sonoelastografii tkankowej
6.	2 osobne klawiatury umożliwiające sterowanie aparatem USG oraz oferowanym procesorem wideo
7.	Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem sterującym i podświetlanymi klawiszami
8.	Klawiatura z możliwością programowania wybranych klawiszy
9.	Aparat obsługujący oferowany wszystkie typy głowić w tym echoendoskopowe
10.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych:3
11.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia różnego typu głowic ultrasonograficznych:3
12.	Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych:3
13.	Aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami przezskórnymi
14.	Aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami które uzupełniają diagnozę zmian nowotworowych
15.	Możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia
16.	Możliwość nagrywania zdjęć
17.	Typ skanowania:
a)	Tryby wyświetlania obrazu: B mode
b)	M-mode i B/M
c)	M-mode/Kolor
d)	Zakres częstotliwości pracy określony jako zakres częstotliwości współpracujących z aparatem głowic 1 ÷ 20 MHz
e)	Zakres głębokości penetracji min 2 ÷ 35 cm
f)	Doppler szerokopasmowy – wysokoczuła technika obrazowania małych przepływów o znacznie większej czułości od Power Dopplera
g)	Częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” wyświetlana na ekranie 600 obr/s
h)	Szerokopasmowe obrazowanie Harmoniczne wykorzystujące całe pasmo częstotliwości głowicy
i)	Funkcja przetwarzania obrazu:
	Dynamika wzmocnienia 220 dB
	Regulacja TGC 8 zakresów regulacji
	- Funkcja częściowego wzmocnienia/tłumienia / części obrazu ultrasonograficznego
18.	Skanowanie
a)	Tryb wyświetlania obrazu:
b)	Duplex: 2D + PW, TDI+B/M/PW
c)	Triplex: 2D + CD + PW
d)	Skanowanie/obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
e)	Zakres częstotliwości pracy 1 ÷ 20 MHz
f)	Zakres głębokości penetracji 2 ÷ 35 cm
g)	Obrazowanie „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma różnymi kątami (wielowiązkowe oraz wieloczęstotliwościowe)
h)	Pamięć obrazów do pojemności 250 GB na dysku twardym urządzania
i)	Funkcja podglądu filmu
j)	Funkcja przetwarzania obrazu:
	- Dynamika wzmocnienia min 220 dB
	- Regulowany kontrast
	- Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia / części obrazu ultrasonograficznego
19.	Tryb Kolor Doppler, Power Doppler:
a)	Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred
b)	Przetwarzanie sygnału dopplerowskiego na wybranym obszarze przy użyciu trackballa
20.	Zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego
21.	Możliwość podłączenia pamięci flash
22.	Wbudowana nagrywarka DVD
23.	Możliwość rozbudowy o sterowanie zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi za pomocą przycisku nożnego
24.	Wyjście sygnału: S-video, DVI-D
II.	Bronchoskop ultrasonograficzny
1.	Bronchoskop ultrasonograficzny o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z oferowanym aparatem USG oraz z oferowanym procesorem wideo i źródłem światła
2.	Średnica wziernika: 6,3 mm
3.	Wymiary końcówki wziernika: 6,5 x 7,0 mm
4.	Kanał roboczy: 2,0 mm
5.	Kąty zgięcia G/D: 120/90 stopni
6.	Długość robocza sondy: 600 mm
7.	Pole widzenia: 100°
8.	Optyka skośna: 45°
9.	Głębia ostrości: min. 2-50 mm
10.	Zawór ssawny z częścią podłączona do ssaka autoklawowalny, zamontowany na stałe w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji.
11.	Częstotliwość skanowania: 5-10 MHz regulowany
12.	Bronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową mini ETD
III.	Procesor wizyjny i źródło światła
1.	Kompatybilny z systemem wysokiej rozdzielczości
2.	Współpraca z wszystkimi elastycznymi endoskopami różnych typów w tym EBUS, EUS,
3.	Wyostrzenie obrazu w 3 stopniach dedykowanych do obrazowania echoendoskopu
4.	Możliwość wyświetlania obrazu w różnej wielkości na kranie monira
5.	Obraz z funkcją enhancement
6.	Zintegrowane z procesorem źródło światłaksenon
7.	Funkcja obrazowania w 3 różnych trybach pracy przesłony (średnia, automatyczna, szczytowa) z wbudowanym mechanicznym filtrem podczerwieni IR
8.	Możliwość podłączenia do posiadanego systemu archiwizacji Endobase
9.	Lampa ksenon – moc 100 W
10.	Lampa zapasowa typu LED wbudowana włączana w przypadku awarii lampy głównej
11.	Graficzne, intuicyjne menu procesora
12.	Wyjścia RGBS , YPbPr
13.	Wyjścia Video BNC, Jack, Composite
14.	Funkcja poprawy ostrości obrazu
15.	Obsługa medycznego trybu obrazowania 4x3 lub 5x4
16.	Sygnał wyjściowy PAL
17.	System redukcji zakłóceń obrazu
18.	Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki
19.	Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów oraz współpraca z optycznymi endoskopami posiadanymi przez pracownię BF-1T60 (tylko źródło światła) za pomocą adaptera
20.	Możliwość zapisu zdjęć w formacie cyfrowym na posiadanym systemie archiwizacji obrazów Endobase
21.	Możliwość zapisu zdjęć w formacie cyfrowym na posiadanym systemie archiwizacji obrazów Endobase
22.	Możliwość zapisu ustawień procesora dla min 30 użytkowników
23.	Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie dowolnego komputera (możliwość przenoszenia)
24.	Min 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa)
25.	Możliwość trzystopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła
26.	Współpraca z endoskopami elastycznymi optycznymi oraz video danego producenta
27.	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu
28.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji)
29.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze rękojeści endoskopu
30.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na dowolny przycisk rękojeści
31.	Możliwość programowania funkcji poprawy obrazowania oraz sterowania funkcjami obrazu i urządzeń zewnętrznych
32.	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
33.	Współpraca z posiadanym systemem do archiwizacji badań i obrazów endoskopowych (EndoBase) poprzez wysyłanie zdjęć bezpośrednio z głowicy endoskopu (przycisk) lub z przycisku nożnego

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie dopuszcza w miejsce wymaganych parametrów zestawu o opisanych parametrach w pytaniu 9. Oferowany zestaw w znaczący sposób odbiega od wymagań opisanych w SIWZ. Przykłady znaczących różnic, które będą miały znaczący wpływ na wykonywane badanie: Oferowany aparat USG to osobne urządzenie, które nie może być zainstalowane na posiadanym wózku endoskopowym. Co w przypadku małej powierzchni Pracowni Bronchoskopii będzie dużym utrudnieniem.
Oferowany zestaw wymaga pracy jednocześnie na dwóch klawiaturach sterujących co będzie dużym utrudnieniem podczas wykonywania bardzo trudnego badania EBUS.
Oferowany bronchoskop ultrasonograficzny posiada węższy kanał roboczy od wymaganego – to w istotny sposób wpłynie na jakość pracy podczas biopsji pod kontrolą USG. Węższy kanał – większy problem podczas wprowadzania narzędzi (igieł).
Zawór ssawny zamontowany na stałe to absolutnie nie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mycia i dekontaminacji aparatu. Bardzo trudno taki zawór zamontowany na stałe jest umyć, wyczyścić z gęstej treści odsysanej podczas zabiegu. Bardzo często podczas wykonywania biopsji dochodzi do krwawienia i pewność dokładnego wymycia endoskopu po badaniu jest bardzo ważna.
Oferowany system video nie jest kompatybilny z systemem HDTV a z systemem wysokiej rozdzielczości – nie spełnia wymagań SIWZ.
Wyostrzenie w 3 stopniach 0 – wymagane min. 24
Brak możliwości wyświetlania obrazu z urządzenia USG – to podstawowa różnica, która wymusza obserwacje w jednym czasie dwóch ekranów.
Brak funkcji obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, zaproponowany filtr IR pracuje w zakresie fali niewidzialnej dla człowieka całkowicie nie przydatna dla diagnozy pacjenta. Moc lampy ksenon wymagana 300 W proponowana 100 W w znaczący sposób obniży jakość diagnozy.

Pytanie 10
„Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat EBUS mógł być automatycznie myty i dezynfekowany w środkach różnych producentów bez utraty gwarancji?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 11
„Prosimy o dopuszczenie zapisu:
Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z zakresu medycznego zastosowania zestawu Ebus w ośrodku szkoleniowym w Małopolsce lub woj. świętokrzyskim oraz 4-5 dniowe w Ośrodku Referencyjnym i przyjazd osoby szkolącej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem miniprób na oferowanym zestawie.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia w ośrodku szkoleniowym w Małopolsce lub woj. Świętokrzyskim.
Pytanie 12
„Czy Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z objęciem go gwarancją producenta 24 m-ce oraz ubezpieczeniem od wszelkich uszkodzeń mechanicznych (tzw endocasco)?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 13
„Czy Zamawiający wymaga aby oferowany endoskop typu EBUS mógł współpracować z więcej niż jednym producentem igieł do biopsji TBNA bez utraty gwarancji?
Pozwoli to zoptymalizować koszty wykonywania badań.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 14
„Dotyczy zapisów umowy pkt.4 ppkt 4.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ppkt 4.2 ustępu o poniższej treści:
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.” ?”

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do ppkt 4.2 ustępu o poniższej treści „Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy”

Pytanie 15
„Dotyczy zapisów umowy pkt.6 ppkt 6.2.2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h ?”

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16
„Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt 7.1.1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1%
i odpowiednio z 25% do 10% ?”

Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej z 25% na 10%, oraz Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej z 0,2% na 0,1%.

Pytanie 17
„Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt.7.1.3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% do 5% ?”

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający podtrzymuje karę umowną na poziomie 15%.

Pytanie 18
„Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ i skrócenie okresu gwarancji dostępności części zamiennych do min. 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez tak długi okres, jakiego wymaga Zamawiający. Każdy z wspomnianych podmiotów ma prawo w wyniku np. zastosowania nowszych technologii czy też wdrożenia nowego produktu zaprzestania produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić wymogom SIWZ, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców oraz podwyższenia ceny oferty.”
Odpowiedź:
TAK
Pytanie 19
„Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w punkcie 2.2 wzoru umowy ubezpieczenie dotyczy ubezpieczenia na czas transportu i dostawy do siedziby Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Tak, taki jest cel tego zapisu.
Pytanie 20
„Mając na uwadze zapisy Ustawy PZP Art. 36b ust., 2: „Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia” – prosimy o zmianę zapisu punktu 3.6 na: „Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wymaga wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia” oraz usunięcie zapisu punktu 3.7 wzoru umowy.”

Odpowiedź:
W sformułowaniu zawartym w ust. 3.6 projektu umowy mieści się przytoczony przez Wykonawcę przepis art. 36 b ust. 2 Prawa zamówień publicznych, który w razie zajścia takiej konieczności Zamawiający będzie stosował a w razie wypełnienia jego treści wyrazi zgodę na udział podwykonawcy. W związku z powyższym nie widzimy konieczności zmiany umowy w zaproponowanym zakresie.

Pytanie 21
„Prosimy o określenie maksymalnego terminu, o którym mowa w punkcie 3.11 wzoru umowy na przeprowadzenie dodatkowego szkolenia wskazanego w SIWZ. Jaki okres maksymalny przewiduje Zamawiający na realizację tego obowiązku?”

Odpowiedź:
Kilkakrotnie (co najmniej 3) w okresie 6 miesięcy, od instalacji aparatu.

Pytanie 22
„Prosimy o dopuszczenie ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.”

Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 23
,,W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o wprowadzenie ustępu 4.3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:, „Dla określenia terminu zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów umownych dotyczących terminu zapłaty. Obowiązująca w tym zakresie swoboda kształtowania umów dopuszcza modyfikację ustawowych zasad regulowania zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym.

Pytanie 24
,,Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu ustępu 6.2.1 i nadanie mu brzmienia: „Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia”.

Odpowiedź:
Jak w pytaniu 6.

Pytanie 25
,,Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wskazanego w ustępie 6.2.2. z 48 do 72 godzin.”

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wydłuża terminu wskazanego w ustępie 6.2.2.

Pytanie 26
,,Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w ustępie 7.1.2 z 7% wartości umowy na 3% wartości umowy.”
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.
Pytanie 27
,,Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w ustępie 7.1.3 z 15% wartości umowy na 7% wartości umowy.”

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.
Pytanie 28
,,Mając na względzie równość Stron umowy prosimy o zamieszczenie we wzorze umowy kary obciążającej Zamawiającego za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego w wysokości wskazanej w § 7 ust. 7.1.3 wzoru umowy.”\

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na taką zmianę.

Pytanie 29
,,Prosimy Zamawiającego o zmianę sformułowania „opóźnienie” określonego w § 7 ust. 7.1.1 i nadanie mu brzmienia „zwłoka”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30
,,Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §7 ust. 7.3 wzoru umowy na: „W sytuacji obciążenia Dostawcy karą umowną Zamawiający wystawi Dostawcy notę z terminem płatności 7 dni od daty jej otrzymania”.

Odpowiedź:
Zmiana zapisu w §7 ust. 7.3 wzoru umowy na: „W sytuacji obciążenia Dostawcy karą umowną Zamawiający wystawi Dostawcy notę z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia.

Pytanie 31
,,Prosimy o zmianę § 7 ust. 7.4 i nadanie mu brzmienia: „Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej”.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 32
,,Prosimy Zamawiającego o zmianę właściwości sądu rozstrzygającego spory pomiędzy Stronami na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę właściwości sądu.

Pytanie 33
,,Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu końcowego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadzi zapisu do wzoru umowy.

Pytanie 34
,,Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. Propozycję zmienionego formularza prezentuję poniżej:
cena oferty (brutto) =	____________ zł ____ gr.
(słownie złotych __________________________________________________________)
W tym koszt finansowania płatności ratalnej:
………. zł netto + ZW. = ……. zł brutto”
Odpowiedź:
Nie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty.

Pytanie 35
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia terminowej płatności w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?”

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 36
,,W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego”.

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 37
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?”

Odpowiedź:
Nie (wszystkie pozostałe odpowiedzi poniżej są konsekwencją tej odpowiedzi).

Pytanie 38
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz instytucji finansowej?”

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 39
,,Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby umowa zastawu została zawarta na wzorze Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 40
,,Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie kosztu ustanowienia zabezpieczeń?”

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 41
,,Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 42
,,Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się odnawiać cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do chwili spłaty całego zobowiązania wynikającego z umowy o zamówienie publiczne.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 43
,,Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 60 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 44
,,Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający w następującym brzmieniu:
1. zmiany terminu dostawy sprzętu, o którym mowa w § 3.1. niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. zmiany terminu montażu sprzętu, o którym mowa w § 3.1 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3. zmiany terminu uruchomienia sprzętu, o którym mowa w § 3.1 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
5. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
7. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
8. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym brzmieniu :

       1) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
1. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
3. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)
Wprowadzamy zmianę do umowy w ust. 8.7. zmieniając jednocześnie odpowiednio numerację następnych ustępów.

Pytanie 45
„ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
a). Procesor wizyjny i źródło światła
Punkt 33 – monitor medyczny
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora z matrycą LCD przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?”

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 46
„ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
a). Procesor wizyjny i źródło światła
Punkt 33 – monitor medyczny
Czy Zamawiający wyraz zgodę na modyfikację obecnego zapisu: „stosunek proporcji obrazu 16:9”
na zapis:
„stosunek proporcji obrazu min. 16:9?”

Odpowiedź:

TAK

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.04.2016 r.