Zadanie III

Kardiomonitor kompaktowy – 1 szt.

LP.	PARAMETRY GANICZNE	WYMÓG	POTWIERDZENIE / WYMOGU ORAZ OPIS
1	Monitor o budowie kompaktowej z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz.	TAK
2	Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające pracę bez hałasu i bezawaryjne działanie	TAK
3	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli)	TAK
4	Wyświetlacz min. 15 cali oraz wbudowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia	TAK
5	Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie	TAK
6	Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne)	TAK
7	Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 s w całym okresie min. 96 h	TAK
8	Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy	TAK
9	Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe	TAK
10	Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie wszystkich fal dynamicznych	TAK
11	Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, fali ciśnienia krwawego i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h	TAK
12	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr)	TAK
13	Wbudowane złącze RJ-45	TAK
14	Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury)	TAK
15	Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp / - monitorowanie z kabla 3 żyłowego / - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min / - obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego / - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG / - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową / - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego / - analiza co najmniej 18 arytmii / - respiracja metodą impedancyjną / - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min / - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s / - prezentacja fali oddechu / - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG / - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy	TAK
16	Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax / - prezentacja krzywej pletyzmograficznej / - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% / - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm / - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec	TAK
17	Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia / - zakres min. 20-250 mmHg / - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min / - pomiaru ciągły oraz na żądanie / - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie / - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego / i rozkurczowego / - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika / - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru / - wyposażenie do modułu: 2 różne mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką	TAK
18	Niezależny, wbudowany moduł do inwazyjnego pomiaru ciśnienia / - zakres pomiarowy: min. od / minus 40 do plus 320 mmHg / - 1 kanał pomiarowy: prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej i pulsu / - prezentacja fali ciśnienia / - wyposażenie do modułu: kabel interfejsowy i przetwornik	TAK
19	Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej / - pomiar w zakresie min. 1-99 mmHg w bocznym strumieniu / - prezentacja krzywej kapnograficznej / - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 0-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s / - wyposażenie do modułu: dwie linie pomiarowe dla dorosłych	TAK
20	Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, 5 wbudowanymi modułami i akumulatorem poniżej 6,5 kg	TAK
21	Możliwość rozbudowy o temperaturę w dwóch kanałach, ciśnienie krwawe w 2, 3 i 4 kanale, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą ICG, pomiar kapnometrii w głównym strumieniu, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 6 odprowadzeń ekg	TAK
22	Gwarancja 24 miesiące	TAK
23	Deklaracja zgodności producenta. Załączyć.	TAK
24	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie).	TAK
25	Przeszkolenie personelu tut. Szpitala w obsłudze aparatu	TAK
26	Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę gwarancyjną oferowanego sprzętu przez okres min. 24 miesiące w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymogami producenta.	TAK
27	Czas reakcji serwisu max w ciągu 48 godzin w dni robocze.	TAK
28	W przypadku braku możliwości naprawy Przedmiotu zamówienia w ciągu max 5 dni roboczych od przystąpienia do wykonania prac serwisowych należy dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany.	TAK
29	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.	TAK
30	Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od dostawy.	TAK
31	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, (podać adres).	TAK