## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2017
AKCESORIA DO ELEKTROKOAGULACJI
| Pakiet I | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p | Nazwa | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg. Do kabli przyłączeniowych (Martin /Emed/erbe ACC/ICC/T-SERIE/VAIO/Valleyb/Conment/ErbeiCC/VIO Inter)op.100 szt. | op. | 40
2 | Kabel łączący elektrodę neutralną jednorazową z diatermią ERBE ICC 300, | szt. | 3
3 | Kabel łączący elektrodę neutralną jednorazową do aparatu Valleylab | szt. | 3
4 | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł od 4,2 do 5.Wtyczka wykonanie trzy bolcowe standard Valleylab. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4mm.Przyciski do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006 | szt. | 1
5 | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. od 4,2 do 5. Wtyczka wykonanie jedno bolcowe standard ERBE. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4mm. Przyciski do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006. | szt. | 10
6 | Szczypce bipolarne dł. 160-195, końcówka igla lub 1 mm , proste | szt. | 10
7 | Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 4-4.5 kompatybilny z aparatem ERBE | szt. | 10
8 | Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 4-4.5 kompatybilny z aparatem Valleylab | szt. | 10
9 | Elektroda półpętla, przedłużona, prosta, długość 130 - 136mm, trzonek Ø4mm, wymiar pętli 15mm x 15mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 4
10 | Elektroda półpętla, przedłużona, prosta, długość 130 - 136mm, trzonek Ø2,4mm, wymiar pętli 15mm x 15mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 4
11 | Elektroda pętlowa druciana, długość 50 - 56mm, pętla Ø10mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
12 | Elektroda pętlowa druciana, długość 50 - 56mm, pętla Ø10mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
13 | Elektroda pętlowa druciana, długość 54 - 60mm, pętla Ø14-15mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
14 | Elektroda pętlowa druciana, długość 54 - 60mm, pętla Ø14 -15mm, trzonek Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
15 | Elektroda nożowa, prosta, długość 60 - 65mm, trzonek Ø4mm, dł. robocza 13 - 16mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 2
16 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 40 - 60mm, kulka Ø4 - 6mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 2
17 | Przedłuża do elektrod monopolarnych 4 mm o dł. 17-18 cm | szt. | 2
18 | Przedłuża do elektrod monopolarnych 2,4 mm o dł. 17-18 cm | szt. | 2
19 | Elektroda kulkowa, przedłużona, prosta, długość 120 - 130mm, trzonek Ø4mm, kulka Ø6mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 5
20 | Nożyczki bipolarne, długość 230mm, końcówka Metzenbaum, zagięta, smukła, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji | szt. | 2
21 | Nożyczki bipolarne, długość 280mm, końcówka Metzenbaum, zagięta, smukła, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji | szt. | 2
22 | Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4 - 5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x Ø2,6mm, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; kompatybilny z dietermią Valleylab | szt. | 2
23 | Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4 - 5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x Ø2,6mm, od strony aparatu - żeńska Ø4mm; kompatybilny z dietermią Erbe | szt. | 2
24 | Czyścik elektrod jednorazowy sterylny | szt. | 100
25 | Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 330 - 360mm, Ø5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówkil; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 2
26 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4 - 5m, wtyczka od strony instrumentu 4 mm, od strony aparatu 8mm, kompatybilnośc Valleylab | szt. | 2
suma

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2017
Pakiet II | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L. p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość | Ilość elektrod | Cena jednostkowa netto elektrody | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa elektroda odbiorcza min. 4-kanałowa naklejana na całej długości na rurkę intubacyjną w rozmiarze od 7 do 9, z kanałami odbiorczymi rozmieszczonymi na całym obwodzie (360 stopni) rurki zapewniającej optymalny kontakt z tkanką i elektroda neutralna nieinwazyjna w komplecie |  |  | Dla 50 osób
2. | Jednorazowa elektroda stymulująca bipolarna typu widelcowego, długość robocza 4-6cm zintegrowana z przewodem o min., długości 3m |  |  | Dla 50 osób
3. | Zestaw jednorazowych elektrod igłowych do monitorowania nerwów obwodowych w ortopedii: para elektrod igłowych długość igły 15-20mm, przewód 150-200cm, przewody skręcone kolorowe pary i trójki elektrod igłowych długość igły 150-200mm, przewód 150-200cm, przewody skręcone kolorowe trójki |  |  | Dla 10 osób
RAZEM

## parametry aparatu
Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2017 |  | Załącznik nr 2a do SIWZ
Parametry graniczne
Lp. | Wymagane parametry graniczne dla aparatu. | TAK/NIE lub opis parametrów
1. | Monitor nerwów do chirurgii ogólnej i ortopedycznej z prezentacją odpowiedzi mięśniowej w formie wykresu na ekranie
2. | Aparat dostosowany do stymulacji monopolarnej, bipolarnej oraz ciągłej za pomocą dedykowanej elektrody tripolarnej
3. | Aparat przystępny w obsłudze – dostępne menu i podpowiedzi w języku polskim (ekran pomocy)
4. | Aparat przystępny w obsłudze – przyłącza kanałów odbiorczych i stymulacyjnych na przednim panelu urządzenia w celu szybkiej weryfikacji poprawności ich działania
5. | Baza danych wszystkich pacjentów oraz wykonanych zapisów EMG w pamięci aparatu
6. | Generowanie raportu z zabiegu zawierającego min., odpowiedzi mięśniowe EMG z podaniem godziny rejestracji, prądu stymulacji itp.., w postaci pliku PDF, DOC, JPG
7. | Akcesoria i aparat pochodzą od tego samego producenta, co ma gwarantować ich kompatybilność i brak zakłóceń w odbiorze EMG